## Самопроверка
device | command | argument | description | expectedValue | channel | lowerLimit | upperLimit | showStep
PSP_405_power | SetCurrentLimit | 0.1 | Установка предела по току ИП1 в 0.1 А | - | 0 | 0 | 0 | 1
PSP_405 | SetCurrentLimit | 0.1 | Установка предела по току ИП2 в 0.1 А | - | 0 | 0 | 0 | 1
PSP_405_power | SetVoltage | 1 | Установка напряжения ИП1 в 1В | - | 0 | 0.9 | 1.1 | 1
PSP_405 | SetVoltage | 1 | Установка напряжения ИП2 в 1В | - | 0 | 0.9 | 1.1 | 1
Commutator | OpenAllRelays | - | Размыкание всех реле | - | 0 | 0 | 0 | 0
GDM_78341 | SetMeasurementToCurrent | 0.5 | Установка GDM_78341 в режим измерения тока в диапазоне 500 mA | - | 0 | 0 | 0 | 0
PSP_405_power | PowerOn | - | Подача напряжения ИП1 в 1В | - | 0 | 0 | 0 | 1
PSP_405 | PowerOn | - | Подача напряжения ИП2 в 1В | - | 0 | 0 | 0 | 1
Commutator | CloseRelays | r2, r4, r5, r8 | Подключение реле r2, r4, r5, r8 | - | 1 | 0 | 0 | 0
GDM_78261 | GetVoltage | 0 | Контроль значения 1В | 1.0 | 1 | 0.9 | 1.1 | 1
Commutator | OpenAllRelays | - | Размыкание всех реле | - | 1 | 0 | 0 | 0
Commutator | CloseRelays | r1, r3, r7, r6 | Подключение реле r1, r3, r7, r6 | - | 1 | 0 | 0 | 0
GDM_78341 | GetCurrent | 0 | Контроль значения тока 2.08 мкА | 2.08e-06 | 1 | 1.5e-06 | 3.1e-06 | 1
Commutator | OpenAllRelays | - | Размыкание всех реле | - | 1 | 0 | 0 | 0
Commutator | CloseRelays | r10, r12, r13, r16 | Подключение реле r10, r12, r13, r16 | - | 2 | 0 | 0 | 0
GDM_78261 | GetVoltage | 0 | Контроль значения 1В | 1.0 | 2 | 0.9 | 1.1 | 1
Commutator | OpenAllRelays | - | Размыкание всех реле | - | 2 | 0 | 0 | 0
Commutator | CloseRelays | r9, r11, r15, r14 | Подключение реле r9, r11, r15, r14 | - | 2 | 0 | 0 | 0
GDM_78341 | GetCurrent | 0 | Контроль значения тока 2.08 мкА | 2.08e-06 | 2 | 1.5e-06 | 3.1e-06 | 1
Commutator | OpenAllRelays | - | Размыкание всех реле | - | 2 | 0 | 0 | 0
Commutator | CloseRelays | r18, r20, r21, r24 | Подключение реле r18, r20, r21, r24 | - | 3 | 0 | 0 | 0
GDM_78261 | GetVoltage | 0 | Контроль значения 1В | 1 | 3 | 0.9 | 1.1 | 1
Commutator | OpenAllRelays | - | Размыкание всех реле | - | 3 | 0 | 0 | 0
Commutator | CloseRelays | r17, r19, r23, r22 | Подключение реле r17, r19, r23, r22 | - | 3 | 0 | 0 | 0
GDM_78341 | GetCurrent | 0 | Контроль значения тока 2.08 мкА | 2.08e-06 | 3 | 1.5e-06 | 3.1e-06 | 1
Commutator | OpenAllRelays | - | Размыкание всех реле | - | 3 | 0 | 0 | 0
Commutator | CloseRelays | r26, r28, r29, r32 | Подключение реле r26, r28, r29, r32 | - | 4 | 0 | 0 | 0
GDM_78261 | GetVoltage | 0 | Контроль значения 1В | 1 | 4 | 0.9 | 1.1 | 1
Commutator | OpenAllRelays | - | Размыкание всех реле | - | 4 | 0 | 0 | 0
Commutator | CloseRelays | r25, r27, r31, r30 | Подключение реле r25, r27, r31, r30 | - | 4 | 0 | 0 | 0
GDM_78341 | GetCurrent | 0 | Контроль значения тока 2.08 мкА | 2.08e-06 | 4 | 1.5e-06 | 3.1e-06 | 1
Commutator | OpenAllRelays | - | Размыкание всех реле | - | 4 | 0 | 0 | 0
Commutator | CloseRelays | r34, r36, r37, r40 | Подключение реле r34, r36, r37, r40 | - | 5 | 0 | 0 | 0
GDM_78261 | GetVoltage | 0 | Контроль значения 1В | 1 | 5 | 0.9 | 1.1 | 1
Commutator | OpenAllRelays | - | Размыкание всех реле | - | 5 | 0 | 0 | 0
Commutator | CloseRelays | r33, r35, r39, r38 | Подключение реле r33, r35, r39, r38 | - | 5 | 0 | 0 | 0
GDM_78341 | GetCurrent | 0 | Контроль значения тока 2.08 мкА | 2.08e-06 | 5 | 1.5e-06 | 3.1e-06 | 1
Commutator | OpenAllRelays | - | Размыкание всех реле | - | 5 | 0 | 0 | 0
Commutator | CloseRelays | r42, r44, r45, r48 | Подключение реле r42, r44, r45, r48 | - | 6 | 0 | 0 | 0
GDM_78261 | GetVoltage | 0 | Контроль значения 1В | 1 | 6 | 0.9 | 1.1 | 1
Commutator | OpenAllRelays | - | Размыкание всех реле | - | 6 | 0 | 0 | 0
Commutator | CloseRelays | r41, r43, r47, r46 | Подключение реле r41, r43, r47, r46 | - | 6 | 0 | 0 | 0
GDM_78341 | GetCurrent | 0 | Контроль значения тока 2.08 мкА | 2.08e-06 | 6 | 1.5e-06 | 3.1e-06 | 1
Commutator | OpenAllRelays | - | Размыкание всех реле | - | 6 | 0 | 0 | 0
Commutator | CloseRelays | r50, r52, r53, r56 | Подключение реле r50, r52, r53, r56 | - | 7 | 0 | 0 | 0
GDM_78261 | GetVoltage | 0 | Контроль значения 1В | 1 | 7 | 0.9 | 1.1 | 1
Commutator | OpenAllRelays | - | Размыкание всех реле | - | 7 | 0 | 0 | 0
Commutator | CloseRelays | r49, r51, r55, r54 | Подключение реле r49, r51, r55, r54 | - | 7 | 0 | 0 | 0
GDM_78341 | GetCurrent | 0 | Контроль значения тока 2.08 мкА | 2.08e-06 | 7 | 1.5e-06 | 3.1e-06 | 1
Commutator | OpenAllRelays | - | Размыкание всех реле | - | 7 | 0 | 0 | 0
Commutator | CloseRelays | r58, r60, r61, r64 | Подключение реле r58, r60, r61, r64 | - | 8 | 0 | 0 | 0
GDM_78261 | GetVoltage | 0 | Контроль значения 1В | 1 | 8 | 0.9 | 1.1 | 1
Commutator | OpenAllRelays | - | Размыкание всех реле | - | 8 | 0 | 0 | 0
Commutator | CloseRelays | r57, r59, r63, r62 | Подключение реле r57, r59, r63, r62 | - | 8 | 0 | 0 | 0
GDM_78341 | GetCurrent | 0 | Контроль значения тока 2.08 мкА | 2.08e-06 | 8 | 1.5e-06 | 3.1e-06 | 1
Commutator | OpenAllRelays | - | Размыкание всех реле | - | 8 | 0 | 0 | 0
Commutator | CloseRelays | r66, r68, r69, r72 | Подключение реле r66, r68, r69, r72 | - | 9 | 0 | 0 | 0
GDM_78261 | GetVoltage | 0 | Контроль значения 1В | 1 | 9 | 0.9 | 1.1 | 1
Commutator | OpenAllRelays | - | Размыкание всех реле | - | 9 | 0 | 0 | 0
Commutator | CloseRelays | r65, r67, r71, r70 | Подключение реле r65, r67, r71, r70 | - | 9 | 0 | 0 | 0
GDM_78341 | GetCurrent | 0 | Контроль значения тока 2.08 мкА | 2.08e-06 | 9 | 1.5e-06 | 3.1e-06 | 1
Commutator | OpenAllRelays | - | Размыкание всех реле | - | 9 | 0 | 0 | 0
Commutator | CloseRelays | r74, r76, r77, r80 | Подключение реле r74, r76, r77, r80 | - | 10 | 0 | 0 | 0
GDM_78261 | GetVoltage | 0 | Контроль значения 1В | 1 | 10 | 0.9 | 1.1 | 1
Commutator | OpenAllRelays | - | Размыкание всех реле | - | 10 | 0 | 0 | 0
Commutator | CloseRelays | r73, r75, r79, r78 | Подключение реле r73, r75, r79, r78 | - | 10 | 0 | 0 | 0
GDM_78341 | GetCurrent | 0 | Контроль значения тока 2.08 мкА | 2.08e-06 | 10 | 1.5e-06 | 3.1e-06 | 1
Commutator | OpenAllRelays | - | Размыкание всех реле | - | 10 | 0 | 0 | 0
Commutator | CloseRelays | r97, r98, r101 | Подключение реле r97, r98, r101 | - | -1 | 0 | 0 | 0
GDM_78261 | GetVoltage | 0 | Контроль значения 1В с ИП1 | 1.0 | -1 | 0.9 | 1.1 | 1
Commutator | OpenAllRelays | - | Размыкание всех реле | - | -1 | 0 | 0 | 0
PSP_405_power | PowerOff | - | Снятие напряжения ИП1 в 1В | - | 0 | 0 | 0 | 1
PSP_405 | PowerOff | - | Снятие напряжения ИП2 в 1В | - | 0 | 0 | 0 | 1

## Контроль стыковки
device | command | argument | description | expectedValue | channel | lowerLimit | upperLimit | showStep
Commutator | OpenAllRelays | - | Размыкание всех реле | - | 0 | 0 | 0 | 0
PSP_405_power | SetCurrentLimit | 0.1 | Ограничение тока на источнике до 0.1 А | - | 0 | 0 | 0 | 1
PSP_405_power | SetVoltage | 27 | Установка напряжения питания 27 В с ИП1 | - | 0 | 24 | 32 | 1
PSP_405_power | PowerOn | - | Включение ИП1 | - | 0 | 0 | 0 | 1
Commutator | OpenAllRelays | - | Размыкание всех реле коммутационного адаптера | - | 0 | 0 | 0 | 0
Commutator | CheckClosedRelays | - | Опрос состояния всех реле (должны быть все выключены) | none | 0 | 0 | 0 | 0
Commutator | GetSignals | - | Опрос входов коммутатора | none | 0 | 0 | 0 | 0
Commutator | CloseRelays | r93 | Замыкание реле K93 | - | 0 | 0 | 0 | 0
Commutator | GetSignals | - | Контроль появления сигнала DC3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
Commutator | CloseRelays | r94 | Замыкание реле K94 | - | 0 | 0 | 0 | 0
Commutator | GetSignals | - | Контроль появления сигнала DC5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
Commutator | CloseRelays | r91 | Замыкание реле K91 | - | 0 | 0 | 0 | 0
Commutator | GetSignals | - | Контроль появления сигнала DC6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
Commutator | OpenAllRelays | - | Размыкание всех реле коммутационного адаптера | - | 0 | 0 | 0 | 0
Commutator | CheckClosedRelays | - | Опрос состояния всех реле (должны быть все выключены) | none | 0 | 0 | 0 | 0
PSP_405_power | PowerOff | - | Выключение ИП1 | - | 0 | 0 | 0 | 1

## Установка Uпит Номинал
device | command | argument | description | expectedValue | channel | lowerLimit | upperLimit | showStep
Commutator | OpenAllRelays | - | Размыкание всех реле | - | 0 | 0 | 0 | 0
PSP_405_power | SetCurrentLimit | 0.5 | Ограничение тока на ИП1 до 0.5 А | - | 0 | 0 | 0 | 0
PSP_405_power | SetVoltage | 27 | Подача на вход выбранного в соответствие с режимом работы напряжения питания с источника ИП1 | - | 0 | 26.73 | 27.27 | 1
PSP_405_power | PowerOn | - | Включение ИП1 | - | 0 | 0 | 0 | 1
Commutator | CloseRelays | r97, r98 | Замыкание реле r97, r98 | - | 0 | 0 | 0 | 0
Commutator | CloseRelays | r101 | Замыкание реле r101 | - | 0 | 0 | 0 | 0
GDM_78261 | GetVoltage | 0 | Контроль установленного напряжения питания при помощи вольтметра GDM-78261 | - | 0 | 26.73 | 27.27 | 1
Commutator | OpenRelays | r101 | Размыкание реле r101 | - | 0 | 0 | 0 | 0
Commutator | CloseRelays | r102 | Замыкание реле r102 | - | 0 | 0 | 0 | 0
GDM_78261 | GetVoltage | 0 | Контроль установленного напряжения питания 9В | - | 0 | 8.25 | 9.75 | 1
Commutator | OpenRelays | r102 | Размыкание реле r102 | - | 0 | 0 | 0 | 0

## Установка Uпит Минимум
device | command | argument | description | expectedValue | channel | lowerLimit | upperLimit | showStep
Commutator | OpenAllRelays | - | Размыкание всех реле | - | 0 | 0 | 0 | 0
PSP_405_power | SetCurrentLimit | 0.5 | Ограничение тока на ИП1 до 0.5 А | - | 0 | 0 | 0 | 0
PSP_405_power | SetVoltage | 23 | Подача на вход выбранного в соответствие с режимом работы напряжения питания с источника ИП1 | - | 0 | 22.77 | 23.23 | 1
PSP_405_power | PowerOn | - | Включение ИП1 | - | 0 | 0 | 0 | 1
Commutator | CloseRelays | r97, r98 | Замыкание реле r97, r98 | - | 0 | 0 | 0 | 0
Commutator | CloseRelays | r101 | Замыкание реле r101 | - | 0 | 0 | 0 | 0
GDM_78261 | GetVoltage | 0 | Контроль установленного напряжения питания при помощи вольтметра GDM-78261 | - | 0 | 22.77 | 23.23 | 1
Commutator | OpenRelays | r101 | Размыкание реле r101 | - | 0 | 0 | 0 | 0
Commutator | CloseRelays | r102 | Замыкание реле r102 | - | 0 | 0 | 0 | 0
GDM_78261 | GetVoltage | 0 | Контроль установленного напряжения питания 9В | - | 0 | 8.25 | 9.75 | 1
Commutator | OpenRelays | r102 | Размыкание реле r102 | - | 0 | 0 | 0 | 0

## Установка Uпит Максимум
device | command | argument | description | expectedValue | channel | lowerLimit | upperLimit | showStep
Commutator | OpenAllRelays | - | Размыкание всех реле | - | 0 | 0 | 0 | 0
PSP_405_power | SetCurrentLimit | 0.5 | Ограничение тока на ИП1 до 0.5 А | - | 0 | 0 | 0 | 0
PSP_405_power | SetVoltage | 33 | Подача на вход выбранного в соответствие с режимом работы напряжения питания с источника ИП1 | - | 0 | 32.67 | 33.33 | 1
PSP_405_power | PowerOn | - | Включение ИП1 | - | 0 | 0 | 0 | 1
Commutator | CloseRelays | r97, r98 | Замыкание реле r97, r98 | - | 0 | 0 | 0 | 0
Commutator | CloseRelays | r101 | Замыкание реле r101 | - | 0 | 0 | 0 | 0
GDM_78261 | GetVoltage | 0 | Контроль установленного напряжения питания при помощи вольтметра GDM-78261 | - | 0 | 32.67 | 33.33 | 1
Commutator | OpenRelays | r101 | Размыкание реле r101 | - | 0 | 0 | 0 | 0
Commutator | CloseRelays | r102 | Замыкание реле r102 | - | 0 | 0 | 0 | 0
GDM_78261 | GetVoltage | 0 | Контроль установленного напряжения питания 9В | - | 0 | 8.25 | 9.75 | 1
Commutator | OpenRelays | r102 | Размыкание реле r102 | - | 0 | 0 | 0 | 0

## Проверка ОК НУ
device | command | argument | expectedValue | description | lowerLimit | upperLimit | showStep | channel
PSP_405 | SetVoltage | 0 | 0 | Установка входного сигнала 0 В | -0.1 | 0.1 | 1 | 1
PSP_405 | PowerOn | - | - | Подача входного сигнала 0 В, сравнение входного сигнала с эталоном | 0 | 0 | 1 | 1
Commutator | CloseRelays | r8 | - | Коммутация устройства контроля входного воздействия | 0 | 0 | 0 | 1
GDM_78261 | GetVoltage | 0 | 0 | Контроль входного напряжения | -0.1 | 0.1 | 1 | 1
Commutator | OpenRelays | r8 | - | Отключение устройства контроля входного воздействия | 0 | 0 | 0 | 1
Commutator | CloseRelays | r81 | - | Коммутация устройства контроля выходного воздействия | 0 | 0 | 0 | 1
GDM_78261 | GetVoltage | 0 | - | Контроль выходного сигнала 0 В, сравнение выходного сигнала с эталоном | -0.1 | 0.1 | 1 | 1
Commutator | OpenRelays | r81 | - | Размыкание всех реле, замнкнутых в ходе данной проверки | 0 | 0 | 0 | 1
PSP_405 | PowerOff | - | - | Снятие выходного сигнала 0 В | 0 | 0 | 1 | 1
PSP_405 | SetVoltage | 20 | 20 | Установка входного сигнала 20 В | 19.8 | 20.2 | 1 | 1
PSP_405 | PowerOn | - | - | Подача входного сигнала 20 В | 0 | 0 | 1 | 1
Commutator | CloseRelays | r2, r4, r5 | - | Коммутация входного воздействия | 0 | 0 | 0 | 1
Commutator | CloseRelays | r8 | - | Коммутация устройства контроля входного воздействия | 0 | 0 | 0 | 1
GDM_78261 | GetVoltage | 20 | 20 | Контроль входного сигнала 20 В, сравнение входного сигнала с эталоном | 19.8 | 20.2 | 1 | 1
Commutator | OpenRelays | r8 | - | Отключение устройства контроля входного воздействия | 0 | 0 | 0 | 1
Commutator | CloseRelays | r81 | - | Коммутация устройства контроля выходного воздействия | 0 | 0 | 0 | 1
GDM_78261 | GetVoltage | 20 | - | Контроль выходного сигнала 20 В, сравнение выходного сигнала с эталоном | 2.78 | 3.21 | 1 | 1
None | CalculateCoefficient | 20 | 0.150 | Расчёт коэффициента преобразования К, В/мкА | 0.145 | 0.155 | 1 | 1
Commutator | OpenRelays | r2, r4, r5, r81 | - | Размыкание всех реле, замкнутых в ходе данной проверки | 0 | 0 | 0 | 1
PSP_405 | PowerOff | - | - | Снятие выходного сигнала 20 В | 0 | 0 | 1 | 1
PSP_405 | SetVoltage | 40 | 40 | Установка входного сигнала 40 В | 39.6 | 40.4 | 1 | 1
PSP_405 | PowerOn | - | - | Подача входного сигнала 40 В | 0 | 0 | 1 | 1
Commutator | CloseRelays | r2, r4, r5 | - | Коммутация входного воздействия | 0 | 0 | 0 | 1
Commutator | CloseRelays | r8 | - | Коммутация устройства контроля входного воздействия | 0 | 0 | 0 | 1
GDM_78261 | GetVoltage | 40 | 40 | Контроль входного сигнала 40 В, сравнение входного сигнала с эталоном | 39.6 | 40.4 | 1 | 1
Commutator | OpenRelays | r8 | - | Отключение устройства контроля входного воздействия | 0 | 0 | 0 | 1
Commutator | CloseRelays | r81 | - | Коммутация устройства контроля выходного воздействия | 0 | 0 | 0 | 1
GDM_78261 | GetVoltage | 40 | - | Контроль выходного сигнала 40 В, сравнение выходного сигнала с эталоном | 5.65 | 6.32 | 1 | 1
None | CalculateCoefficient | 40 | 0.15 | Расчёт коэффициента преобразования К, В/мкА | 0.145 | 0.155 | 1 | 1
Commutator | OpenRelays | r2, r4, r5, r81 | - | Размыкание всех реле, замнкнутых в ходе данной проверки | 0 | 0 | 0 | 1
PSP_405 | PowerOff | - | - | Снятие выходного сигнала 40 В | 0 | 0 | 1 | 1
PSP_405 | SetVoltage | 0 | 0 | Установка входного сигнала 0 В | -0.1 | 0.1 | 1 | 2
PSP_405 | PowerOn | - | - | Подача входного сигнала 0 В, сравнение входного сигнала с эталоном | 0 | 0 | 1 | 2
Commutator | CloseRelays | r16 | - | Коммутация устройства контроля входного воздействия | 0 | 0 | 0 | 2
GDM_78261 | GetVoltage | 0 | 0 | Контроль входного напряжения | -0.1 | 0.1 | 1 | 2
Commutator | OpenRelays | r16 | - | Отключение устройства контроля входного воздействия | 0 | 0 | 0 | 2
Commutator | CloseRelays | r82 | - | Коммутация устройства контроля выходного воздействия | 0 | 0 | 0 | 2
GDM_78261 | GetVoltage | 0 | - | Контроль выходного сигнала 0 В, сравнение выходного сигнала с эталоном | -0.1 | 0.1 | 1 | 2
Commutator | OpenRelays | r82 | - | Размыкание всех реле, замнкнутых в ходе данной проверки | 0 | 0 | 0 | 2
PSP_405 | PowerOff | - | - | Снятие выходного сигнала 0 В | 0 | 0 | 1 | 2
PSP_405 | SetVoltage | 20 | 20 | Установка входного сигнала 20 В | 19.8 | 20.2 | 1 | 2
PSP_405 | PowerOn | - | - | Подача входного сигнала 20 В | 0 | 0 | 1 | 2
Commutator | CloseRelays | r10, r12, r13 | - | Коммутация входного воздействия | 0 | 0 | 0 | 2
Commutator | CloseRelays | r16 | - | Коммутация устройства контроля входного воздействия | 0 | 0 | 0 | 2
GDM_78261 | GetVoltage | 20 | 20 | Контроль входного сигнала 20 В, сравнение входного сигнала с эталоном | 19.8 | 20.2 | 1 | 2
Commutator | OpenRelays | r16 | - | Отключение устройства контроля входного воздействия | 0 | 0 | 0 | 2
Commutator | CloseRelays | r82 | - | Коммутация устройства контроля выходного воздействия | 0 | 0 | 0 | 2
GDM_78261 | GetVoltage | 20 | - | Контроль выходного сигнала 20 В, сравнение выходного сигнала с эталоном | 2.78 | 3.21 | 1 | 2
None | CalculateCoefficient | 20 | 0.15 | Расчёт коэффициента преобразования К, В/мкА | 0.145 | 0.155 | 1 | 2
Commutator | OpenRelays | r10, r12, r13, r82 | - | Размыкание всех реле, замкнутых в ходе данной проверки | 0 | 0 | 0 | 2
PSP_405 | PowerOff | - | - | Снятие выходного сигнала 20 В | 0 | 0 | 1 | 2
PSP_405 | SetVoltage | 40 | 40 | Установка входного сигнала 40 В | 39.6 | 40.4 | 1 | 2
PSP_405 | PowerOn | - | - | Подача входного сигнала 40 В | 0 | 0 | 1 | 2
Commutator | CloseRelays | r10, r12, r13 | - | Коммутация входного воздействия | 0 | 0 | 0 | 2
Commutator | CloseRelays | r16 | - | Коммутация устройства контроля входного воздействия | 0 | 0 | 0 | 2
GDM_78261 | GetVoltage | 40 | 40 | Контроль входного сигнала 40 В, сравнение входного сигнала с эталоном | 39.6 | 40.4 | 1 | 2
Commutator | OpenRelays | r16 | - | Отключение устройства контроля входного воздействия | 0 | 0 | 0 | 2
Commutator | CloseRelays | r82 | - | Коммутация устройства контроля выходного воздействия | 0 | 0 | 0 | 2
GDM_78261 | GetVoltage | 40 | - | Контроль выходного сигнала 40 В, сравнение выходного сигнала с эталоном | 5.65 | 6.32 | 1 | 2
None | CalculateCoefficient | 40 | 0.15 | Расчёт коэффициента преобразования К, В/мкА | 0.145 | 0.155 | 1 | 2
Commutator | OpenRelays | r10, r12, r13, r82 | - | Размыкание всех реле, замнкнутых в ходе данной проверки | 0 | 0 | 0 | 2
PSP_405 | PowerOff | - | - | Снятие выходного сигнала 40 В | 0 | 0 | 1 | 2
PSP_405 | SetCurrent | 0 | 0 | Установка входного сигнала 0 мкА | -1.5e-06 | 1.5e-06 | 1 | 3
PSP_405 | PowerOn | - | - | Подача входного сигнала 0 мкА, сравнение входного сигнала с эталоном | 0 | 0 | 1 | 3
GDM_78341 | GetCurrent | 0 | - | Контроль входного сигнала 0 мкА, сравнение входного сигнала с эталоном | 0 | 1e-05 | 1 | 3
Commutator | CloseRelays | r83 | - | Коммутация устройства контроля выходного воздействия | 0 | 0 | 0 | 3
GDM_78261 | GetVoltage | 0 | - | Контроль выходного сигнала 0 мкА, сравнение выходного сигнала с эталоном | -0.1 | 0.1 | 1 | 3
Commutator | OpenRelays | r83 | - | Размыкание всех реле, замкнутых в ходе данной проверки | 0 | 0 | 0 | 3
PSP_405 | PowerOff | - | - | Снятие выходного сигнала 0 мкА | 0 | 0 | 1 | 3
PSP_405 | SetCurrent | 1.5e-05 | 1.5e-05 | Установка входного сигнала 15 мкА | 1.485e-05 | 1.515e-05 | 1 | 3
PSP_405 | PowerOn | - | - | Подача входного сигнала 15 мкА | 0 | 0 | 1 | 3
Commutator | CloseRelays | r18, r19, r22 | - | Коммутация входного воздействия | 0 | 0 | 0 | 3
GDM_78341 | GetCurrent | 1.5e-05 | - | Контроль входного сигнала 15 мкА, сравнение входного сигнала с эталоном | 1.485e-05 | 1.515e-05 | 1 | 3
Commutator | CloseRelays | r83 | - | Коммутация выходного воздействия | 0 | 0 | 0 | 3
GDM_78261 | GetVoltage | 1.5e-05 | - | Контроль выходного сигнала 15 мкА, сравнение выходного сигнала с эталоном | 1.28 | 1.72 | 1 | 3
None | CalculateCoefficient | 1.5e-05 | 0.1 | Расчет коэффициента преобразования сигнала, сравнение рассчитанного коэффициента преобразования с эталоном | 0.097 | 0.103 | 1 | 3
Commutator | OpenRelays | r18, r19, r22, r83 | - | Размыкание всех реле, замнкнутых в ходе данной проверки | 0 | 0 | 0 | 3
PSP_405 | PowerOff | - | - | Снятие выходного сигнала 15 мкА | 0 | 0 | 1 | 3
PSP_405 | SetCurrent | 3e-05 | 3e-05 | Установка входного сигнала 30 мкА | 2.97e-05 | 3.03e-05 | 1 | 3
PSP_405 | PowerOn | - | - | Подача входного сигнала 30 мкА | 0 | 0 | 1 | 3
Commutator | CloseRelays | r18, r19, r22 | - | Коммутация входного воздействия | 0 | 0 | 0 | 3
GDM_78341 | GetCurrent | 3e-05 | 3e-05 | Контроль входного сигнала 30 мкА, сравнение входного сигнала с эталоном | 2.97e-05 | 3.03e-05 | 1 | 3
Commutator | CloseRelays | r83 | - | Коммутация выходного воздействия | 0 | 0 | 0 | 3
GDM_78261 | GetVoltage | 3e-05 | - | Контроль выходного сигнала 30 мкА, сравнение выходного сигнала с эталоном | 2.66 | 3.34 | 1 | 3
None | CalculateCoefficient | 3e-05 | 0.1 | Расчет коэффициента преобразования сигнала, Сравнение рассчитанного коэффициента преобразования с эталоном | 0.097 | 0.103 | 1 | 3
Commutator | OpenRelays | r18, r19, r22, r83 | - | Размыкание всех реле, замкнутых в ходе данной проверки | 0 | 0 | 0 | 3
PSP_405 | PowerOff | - | - | Снятие выходного сигнала 30 мкА | 0 | 0 | 1 | 3
PSP_405 | SetCurrent | 4.5e-05 | 4.5e-05 | Установка входного сигнала 45 мкА | 4.455e-05 | 4.545e-05 | 1 | 3
PSP_405 | PowerOn | - | - | Подача входного сигнала 45 мкА | 0 | 0 | 1 | 3
Commutator | CloseRelays | r18, r19, r22 | - | Коммутация входного воздействия | 0 | 0 | 0 | 3
GDM_78341 | GetCurrent | 4.5e-05 | 4.5e-05 | Контроль входного сигнала 45 мкА, сравнение входного сигнала с эталоном | 4.455e-05 | 4.545e-05 | 1 | 3
Commutator | CloseRelays | r83 | - | Коммутация выходного воздействия | 0 | 0 | 0 | 3
GDM_78261 | GetVoltage | 4.5e-05 | - | Контроль выходного сигнала 45 мкА, сравнение выходного сигнала с эталоном | 4.1 | 4.9 | 1 | 3
None | CalculateCoefficient | 4.5e-05 | 0.1 | Расчет коэффициента преобразования сигнала, Сравнение рассчитанного коэффициента преобразования с эталоном | 0.097 | 0.103 | 1 | 3
Commutator | OpenRelays | r18, r19, r22, r83 | - | Размыкание всех реле, замкнутых в ходе данной проверки | 0 | 0 | 0 | 3
PSP_405 | PowerOff | - | - | Снятие выходного сигнала 45 мкА | 0 | 0 | 1 | 3
PSP_405 | SetCurrent | 6e-05 | 6e-05 | Установка входного сигнала 60 мкА | 5.94e-05 | 6.06e-05 | 1 | 3
PSP_405 | PowerOn | - | - | Подача входного сигнала 60 мкА | 0 | 0 | 1 | 3
Commutator | CloseRelays | r18, r19, r22 | - | Коммутация входного воздействия | 0 | 0 | 0 | 3
GDM_78341 | GetCurrent | 6e-05 | 6e-05 | Контроль входного сигнала 60 мкА, сравнение входного сигнала с эталоном | 5.94e-05 | 6.06e-05 | 1 | 3
Commutator | CloseRelays | r83 | - | Коммутация выходного воздействия | 0 | 0 | 0 | 3
GDM_78261 | GetVoltage | 6e-05 | - | Контроль выходного сигнала 60 мкА, сравнение выходного сигнала с эталоном | 5.43 | 6.59 | 1 | 3
None | CalculateCoefficient | 6e-05 | 0.1 | Расчет коэффициента преобразования сигнала, Сравнение рассчитанного коэффициента преобразования с эталоном | 0.097 | 0.103 | 1 | 3
Commutator | OpenRelays | r18, r19, r22, r83 | - | Размыкание всех реле, замнкнутых в ходе данной проверки | 0 | 0 | 0 | 3
PSP_405 | PowerOff | - | - | Снятие выходного сигнала 60 мкА | 0 | 0 | 1 | 3
PSP_405 | SetCurrent | 0 | 0 | Установка входного сигнала 0 мкА | -1.5e-06 | 1.5e-06 | 1 | 4
PSP_405 | PowerOn | - | - | Подача входного сигнала 0 мкА, сравнение входного сигнала с эталоном | 0 | 0 | 1 | 4
GDM_78341 | GetCurrent | 0 | - | Контроль входного сигнала 0 мкА, сравнение входного сигнала с эталоном | 0 | 1e-05 | 1 | 4
Commutator | CloseRelays | r84 | - | Коммутация устройства контроля выходного воздействия | 0 | 0 | 0 | 4
GDM_78261 | GetVoltage | 0 | - | Контроль выходного сигнала 0 мкА, сравнение выходного сигнала с эталоном | -0.1 | 0.1 | 1 | 4
Commutator | OpenRelays | r84 | - | Размыкание всех реле, замкнутых в ходе данной проверки | 0 | 0 | 0 | 4
PSP_405 | PowerOff | - | - | Снятие выходного сигнала 0 мкА | 0 | 0 | 1 | 4
PSP_405 | SetCurrent | 1.5e-05 | 1.5e-05 | Установка входного сигнала 15 мкА | 1.485e-05 | 1.515e-05 | 1 | 4
PSP_405 | PowerOn | - | - | Подача входного сигнала 15 мкА | 0 | 0 | 1 | 4
Commutator | CloseRelays | r26, r27, r30 | - | Коммутация входного воздействия | 0 | 0 | 0 | 4
GDM_78341 | GetCurrent | 1.5e-05 | 1.5e-05 | Контроль входного сигнала 15 мкА, сравнение входного сигнала с эталоном | 1.485e-05 | 1.515e-05 | 1 | 4
Commutator | CloseRelays | r84 | - | Коммутация выходного воздействия | 0 | 0 | 0 | 4
GDM_78261 | GetVoltage | 1.5e-05 | - | Контроль выходного сигнала 15 мкА, сравнение выходного сигнала с эталоном | 1.28 | 1.72 | 1 | 4
None | CalculateCoefficient | 1.5e-05 | 0.1 | Расчет коэффициента преобразования сигнала, сравнение рассчитанного коэффициента преобразования с эталоном | 0.097 | 0.103 | 1 | 4
Commutator | OpenRelays | r26, r27, r30, r84 | - | Размыкание всех реле, замнкнутых в ходе данной проверки | 0 | 0 | 0 | 4
PSP_405 | PowerOff | - | - | Снятие выходного сигнала 15 мкА | 0 | 0 | 1 | 4
PSP_405 | SetCurrent | 3e-05 | 3e-05 | Установка входного сигнала 30 мкА | 2.97e-05 | 3.03e-05 | 1 | 4
PSP_405 | PowerOn | - | - | Подача входного сигнала 30 мкА | 0 | 0 | 1 | 4
Commutator | CloseRelays | r26, r27, r30 | - | Коммутация входного воздействия | 0 | 0 | 0 | 4
GDM_78341 | GetCurrent | 3e-05 | 3e-05 | Контроль входного сигнала 30 мкА, сравнение входного сигнала с эталоном | 2.97e-05 | 3.03e-05 | 1 | 4
Commutator | CloseRelays | r84 | - | Коммутация выходного воздействия | 0 | 0 | 0 | 4
GDM_78261 | GetVoltage | 3e-05 | - | Контроль выходного сигнала 30 мкА, сравнение выходного сигнала с эталоном | 2.66 | 3.34 | 1 | 4
None | CalculateCoefficient | 3e-05 | 0.1 | Расчет коэффициента преобразования сигнала, Сравнение рассчитанного коэффициента преобразования с эталоном | 0.097 | 0.103 | 1 | 4
Commutator | OpenRelays | r26, r27, r30, r84 | - | Размыкание всех реле, замкнутых в ходе данной проверки | 0 | 0 | 0 | 4
PSP_405 | PowerOff | - | - | Снятие выходного сигнала 30 мкА | 0 | 0 | 1 | 4
PSP_405 | SetCurrent | 4.5e-05 | 4.5e-05 | Установка входного сигнала 45 мкА | 4.455e-05 | 4.545e-05 | 1 | 4
PSP_405 | PowerOn | - | - | Подача входного сигнала 45 мкА | 0 | 0 | 1 | 4
Commutator | CloseRelays | r26, r27, r30 | - | Коммутация входного воздействия | 0 | 0 | 0 | 4
GDM_78341 | GetCurrent | 4.5e-05 | 4.5e-05 | Контроль входного сигнала 45 мкА, сравнение входного сигнала с эталоном | 4.455e-05 | 4.545e-05 | 1 | 4
Commutator | CloseRelays | r84 | - | Коммутация выходного воздействия | 0 | 0 | 0 | 4
GDM_78261 | GetVoltage | 4.5e-05 | - | Контроль выходного сигнала 45 мкА, сравнение выходного сигнала с эталоном | 4.1 | 4.9 | 1 | 4
None | CalculateCoefficient | 4.5e-05 | 0.1 | Расчет коэффициента преобразования сигнала, Сравнение рассчитанного коэффициента преобразования с эталоном | 0.097 | 0.103 | 1 | 4
Commutator | OpenRelays | r26, r27, r30, r84 | - | Размыкание всех реле, замкнутых в ходе данной проверки | 0 | 0 | 0 | 4
PSP_405 | PowerOff | - | - | Снятие выходного сигнала 45 мкА | 0 | 0 | 1 | 4
PSP_405 | SetCurrent | 6e-05 | 6e-05 | Установка входного сигнала 60 мкА | 5.94e-05 | 6.06e-05 | 1 | 4
PSP_405 | PowerOn | - | - | Подача входного сигнала 60 мкА | 0 | 0 | 1 | 4
Commutator | CloseRelays | r26, r27, r30 | - | Коммутация входного воздействия | 0 | 0 | 0 | 4
GDM_78341 | GetCurrent | 6e-05 | 6e-05 | Контроль входного сигнала 60 мкА, сравнение входного сигнала с эталоном | 5.94e-05 | 6.06e-05 | 1 | 4
Commutator | CloseRelays | r84 | - | Коммутация выходного воздействия | 0 | 0 | 0 | 4
GDM_78261 | GetVoltage | 6e-05 | - | Контроль выходного сигнала 60 мкА, сравнение выходного сигнала с эталоном | 5.43 | 6.59 | 1 | 4
None | CalculateCoefficient | 6e-05 | 0.1 | Расчет коэффициента преобразования сигнала, Сравнение рассчитанного коэффициента преобразования с эталоном | 0.097 | 0.103 | 1 | 4
Commutator | OpenRelays | r26, r27, r30, r84 | - | Размыкание всех реле, замнкнутых в ходе данной проверки | 0 | 0 | 0 | 4
PSP_405 | PowerOff | - | - | Снятие выходного сигнала 60 мкА | 0 | 0 | 1 | 4
PSP_405 | SetCurrent | 0 | 0 | Установка входного сигнала 0 мкА | -1.5e-06 | 1.5e-06 | 1 | 5
PSP_405 | PowerOn | - | - | Подача входного сигнала 0 мкА, сравнение входного сигнала с эталоном | 0 | 0 | 1 | 5
GDM_78341 | GetCurrent | 0 | - | Контроль входного сигнала 0 мкА, сравнение входного сигнала с эталоном | 0 | 1e-05 | 1 | 5
Commutator | CloseRelays | r85 | - | Коммутация устройства контроля выходного воздействия | 0 | 0 | 0 | 5
GDM_78261 | GetVoltage | 0 | - | Контроль выходного сигнала 0 мкА, сравнение выходного сигнала с эталоном | -0.1 | 0.1 | 1 | 5
Commutator | OpenRelays | r85 | - | Размыкание всех реле, замкнутых в ходе данной проверки | 0 | 0 | 0 | 5
PSP_405 | PowerOff | - | - | Снятие выходного сигнала 0 мкА | 0 | 0 | 1 | 5
PSP_405 | SetCurrent | 1.5e-05 | 1.5e-05 | Установка входного сигнала 15 мкА | 1.485e-05 | 1.515e-05 | 1 | 5
PSP_405 | PowerOn | - | - | Подача входного сигнала 15 мкА | 0 | 0 | 1 | 5
Commutator | CloseRelays | r34, r35, r38 | - | Коммутация входного воздействия | 0 | 0 | 0 | 5
GDM_78341 | GetCurrent | 1.5e-05 | 1.5e-05 | Контроль входного сигнала 15 мкА, сравнение входного сигнала с эталоном | 1.485e-05 | 1.515e-05 | 1 | 5
Commutator | CloseRelays | r85 | - | Коммутация выходного воздействия | 0 | 0 | 0 | 5
GDM_78261 | GetVoltage | 1.5e-05 | - | Контроль выходного сигнала 15 мкА, сравнение выходного сигнала с эталоном | 1.28 | 1.72 | 1 | 5
None | CalculateCoefficient | 1.5e-05 | 0.1 | Расчет коэффициента преобразования сигнала, сравнение рассчитанного коэффициента преобразования с эталоном | 0.097 | 0.103 | 1 | 5
Commutator | OpenRelays | r34, r35, r38, r85 | - | Размыкание всех реле, замнкнутых в ходе данной проверки | 0 | 0 | 0 | 5
PSP_405 | PowerOff | - | - | Снятие выходного сигнала 15 мкА | 0 | 0 | 1 | 5
PSP_405 | SetCurrent | 3e-05 | 3e-05 | Установка входного сигнала 30 мкА | 2.97e-05 | 3.03e-05 | 1 | 5
PSP_405 | PowerOn | - | - | Подача входного сигнала 30 мкА | 0 | 0 | 1 | 5
Commutator | CloseRelays | r34, r35, r38 | - | Коммутация входного воздействия | 0 | 0 | 0 | 5
GDM_78341 | GetCurrent | 3e-05 | 3e-05 | Контроль входного сигнала 30 мкА, сравнение входного сигнала с эталоном | 2.97e-05 | 3.03e-05 | 1 | 5
Commutator | CloseRelays | r85 | - | Коммутация выходного воздействия | 0 | 0 | 0 | 5
GDM_78261 | GetVoltage | 3e-05 | - | Контроль выходного сигнала 30 мкА, сравнение выходного сигнала с эталоном | 2.66 | 3.34 | 1 | 5
None | CalculateCoefficient | 3e-05 | 0.1 | Расчет коэффициента преобразования сигнала, Сравнение рассчитанного коэффициента преобразования с эталоном | 0.097 | 0.103 | 1 | 5
Commutator | OpenRelays | r34, r35, r38, r85 | - | Размыкание всех реле, замкнутых в ходе данной проверки | 0 | 0 | 0 | 5
PSP_405 | PowerOff | - | - | Снятие выходного сигнала 30 мкА | 0 | 0 | 1 | 5
PSP_405 | SetCurrent | 4.5e-05 | 4.5e-05 | Установка входного сигнала 45 мкА | 4.455e-05 | 4.545e-05 | 1 | 5
PSP_405 | PowerOn | - | - | Подача входного сигнала 45 мкА | 0 | 0 | 1 | 5
Commutator | CloseRelays | r34, r35, r38 | - | Коммутация входного воздействия | 0 | 0 | 0 | 5
GDM_78341 | GetCurrent | 4.5e-05 | 4.5e-05 | Контроль входного сигнала 45 мкА, сравнение входного сигнала с эталоном | 4.455e-05 | 4.545e-05 | 1 | 5
Commutator | CloseRelays | r85 | - | Коммутация выходного воздействия | 0 | 0 | 0 | 5
GDM_78261 | GetVoltage | 4.5e-05 | - | Контроль выходного сигнала 45 мкА, сравнение выходного сигнала с эталоном | 4.1 | 4.9 | 1 | 5
None | CalculateCoefficient | 4.5e-05 | 0.1 | Расчет коэффициента преобразования сигнала, Сравнение рассчитанного коэффициента преобразования с эталоном | 0.097 | 0.103 | 1 | 5
Commutator | OpenRelays | r34, r35, r38, r85 | - | Размыкание всех реле, замкнутых в ходе данной проверки | 0 | 0 | 0 | 5
PSP_405 | PowerOff | - | - | Снятие выходного сигнала 45 мкА | 0 | 0 | 1 | 5
PSP_405 | SetCurrent | 6e-05 | 6e-05 | Установка входного сигнала 60 мкА | 5.94e-05 | 6.06e-05 | 1 | 5
PSP_405 | PowerOn | - | - | Подача входного сигнала 60 мкА | 0 | 0 | 1 | 5
Commutator | CloseRelays | r34, r35, r38 | - | Коммутация входного воздействия | 0 | 0 | 0 | 5
GDM_78341 | GetCurrent | 6e-05 | 6e-05 | Контроль входного сигнала 60 мкА, сравнение входного сигнала с эталоном | 5.94e-05 | 6.06e-05 | 1 | 5
Commutator | CloseRelays | r85 | - | Коммутация выходного воздействия | 0 | 0 | 0 | 5
GDM_78261 | GetVoltage | 6e-05 | - | Контроль выходного сигнала 60 мкА, сравнение выходного сигнала с эталоном | 5.43 | 6.59 | 1 | 5
None | CalculateCoefficient | 6e-05 | 0.1 | Расчет коэффициента преобразования сигнала, Сравнение рассчитанного коэффициента преобразования с эталоном | 0.097 | 0.103 | 1 | 5
Commutator | OpenRelays | r34, r35, r38, r85 | - | Размыкание всех реле, замнкнутых в ходе данной проверки | 0 | 0 | 0 | 5
PSP_405 | PowerOff | - | - | Снятие выходного сигнала 60 мкА | 0 | 0 | 1 | 5
PSP_405 | SetCurrent | 0 | 0 | Установка входного сигнала 0 мкА | -1.5e-06 | 1.5e-06 | 1 | 6
PSP_405 | PowerOn | - | - | Подача входного сигнала 0 мкА, сравнение входного сигнала с эталоном | 0 | 0 | 1 | 6
GDM_78341 | GetCurrent | 0 | - | Контроль входного сигнала 0 мкА, сравнение входного сигнала с эталоном | 0 | 1e-05 | 1 | 6
Commutator | CloseRelays | r86 | - | Коммутация устройства контроля выходного воздействия | 0 | 0 | 0 | 6
GDM_78261 | GetVoltage | 0 | - | Контроль выходного сигнала 0 мкА, сравнение выходного сигнала с эталоном | -0.1 | 0.1 | 1 | 6
Commutator | OpenRelays | r86 | - | Размыкание всех реле, замкнутых в ходе данной проверки | 0 | 0 | 0 | 6
PSP_405 | PowerOff | - | - | Снятие выходного сигнала 0 мкА | 0 | 0 | 1 | 6
PSP_405 | SetCurrent | 1.5e-05 | 1.5e-05 | Установка входного сигнала 15 мкА | 1.485e-05 | 1.515e-05 | 1 | 6
PSP_405 | PowerOn | - | - | Подача входного сигнала 15 мкА | 0 | 0 | 1 | 6
Commutator | CloseRelays | r42, r43, r46 | - | Коммутация входного воздействия | 0 | 0 | 0 | 6
GDM_78341 | GetCurrent | 1.5e-05 | 1.5e-05 | Контроль входного сигнала 15 мкА, сравнение входного сигнала с эталоном | 1.485e-05 | 1.515e-05 | 1 | 6
Commutator | CloseRelays | r86 | - | Коммутация выходного воздействия | 0 | 0 | 0 | 6
GDM_78261 | GetVoltage | 1.5e-05 | - | Контроль выходного сигнала 15 мкА, сравнение выходного сигнала с эталоном | 1.28 | 1.72 | 1 | 6
None | CalculateCoefficient | 1.5e-05 | 0.1 | Расчет коэффициента преобразования сигнала, сравнение рассчитанного коэффициента преобразования с эталоном | 0.097 | 0.103 | 1 | 6
Commutator | OpenRelays | r42, r43, r46, r86 | - | Размыкание всех реле, замнкнутых в ходе данной проверки | 0 | 0 | 0 | 6
PSP_405 | PowerOff | - | - | Снятие выходного сигнала 15 мкА | 0 | 0 | 1 | 6
PSP_405 | SetCurrent | 3e-05 | 3e-05 | Установка входного сигнала 30 мкА | 2.97e-05 | 3.03e-05 | 1 | 6
PSP_405 | PowerOn | - | - | Подача входного сигнала 30 мкА | 0 | 0 | 1 | 6
Commutator | CloseRelays | r42, r43, r46 | - | Коммутация входного воздействия | 0 | 0 | 0 | 6
GDM_78341 | GetCurrent | 3e-05 | 3e-05 | Контроль входного сигнала 30 мкА, сравнение входного сигнала с эталоном | 2.97e-05 | 3.03e-05 | 1 | 6
Commutator | CloseRelays | r86 | - | Коммутация выходного воздействия | 0 | 0 | 0 | 6
GDM_78261 | GetVoltage | 3e-05 | - | Контроль выходного сигнала 30 мкА, сравнение выходного сигнала с эталоном | 2.66 | 3.34 | 1 | 6
None | CalculateCoefficient | 3e-05 | 0.1 | Расчет коэффициента преобразования сигнала, Сравнение рассчитанного коэффициента преобразования с эталоном | 0.097 | 0.103 | 1 | 6
Commutator | OpenRelays | r42, r43, r46, r86 | - | Размыкание всех реле, замкнутых в ходе данной проверки | 0 | 0 | 0 | 6
PSP_405 | PowerOff | - | - | Снятие выходного сигнала 30 мкА | 0 | 0 | 1 | 6
PSP_405 | SetCurrent | 4.5e-05 | 4.5e-05 | Установка входного сигнала 45 мкА | 4.455e-05 | 4.545e-05 | 1 | 6
PSP_405 | PowerOn | - | - | Подача входного сигнала 45 мкА | 0 | 0 | 1 | 6
Commutator | CloseRelays | r42, r43, r46 | - | Коммутация входного воздействия | 0 | 0 | 0 | 6
GDM_78341 | GetCurrent | 4.5e-05 | 4.5e-05 | Контроль входного сигнала 45 мкА, сравнение входного сигнала с эталоном | 4.455e-05 | 4.545e-05 | 1 | 6
Commutator | CloseRelays | r86 | - | Коммутация выходного воздействия | 0 | 0 | 0 | 6
GDM_78261 | GetVoltage | 4.5e-05 | - | Контроль выходного сигнала 45 мкА, сравнение выходного сигнала с эталоном | 4.1 | 4.9 | 1 | 6
None | CalculateCoefficient | 4.5e-05 | 0.1 | Расчет коэффициента преобразования сигнала, Сравнение рассчитанного коэффициента преобразования с эталоном | 0.097 | 0.103 | 1 | 6
Commutator | OpenRelays | r42, r43, r46, r86 | - | Размыкание всех реле, замкнутых в ходе данной проверки | 0 | 0 | 0 | 6
PSP_405 | PowerOff | - | - | Снятие выходного сигнала 45 мкА | 0 | 0 | 1 | 6
PSP_405 | SetCurrent | 6e-05 | 6e-05 | Установка входного сигнала 60 мкА | 5.94e-05 | 6.06e-05 | 1 | 6
PSP_405 | PowerOn | - | - | Подача входного сигнала 60 мкА | 0 | 0 | 1 | 6
Commutator | CloseRelays | r42, r43, r46 | - | Коммутация входного воздействия | 0 | 0 | 0 | 6
GDM_78341 | GetCurrent | 6e-05 | 6e-05 | Контроль входного сигнала 60 мкА, сравнение входного сигнала с эталоном | 5.94e-05 | 6.06e-05 | 1 | 6
Commutator | CloseRelays | r86 | - | Коммутация выходного воздействия | 0 | 0 | 0 | 6
GDM_78261 | GetVoltage | 6e-05 | - | Контроль выходного сигнала 60 мкА, сравнение выходного сигнала с эталоном | 5.43 | 6.59 | 1 | 6
None | CalculateCoefficient | 6e-05 | 0.1 | Расчет коэффициента преобразования сигнала, Сравнение рассчитанного коэффициента преобразования с эталоном | 0.097 | 0.103 | 1 | 6
Commutator | OpenRelays | r42, r43, r46, r86 | - | Размыкание всех реле, замнкнутых в ходе данной проверки | 0 | 0 | 0 | 6
PSP_405 | PowerOff | - | - | Снятие выходного сигнала 60 мкА | 0 | 0 | 1 | 6
PSP_405 | SetCurrent | 0 | 0 | Установка входного сигнала 0 мкА | -1.5e-06 | 1.5e-06 | 1 | 7
PSP_405 | PowerOn | - | - | Подача входного сигнала 0 мкА, сравнение входного сигнала с эталоном | 0 | 0 | 1 | 7
GDM_78341 | GetCurrent | 0 | - | Контроль входного сигнала 0 мкА, сравнение входного сигнала с эталоном | 0 | 1e-05 | 1 | 7
Commutator | CloseRelays | r87 | - | Коммутация устройства контроля выходного воздействия | 0 | 0 | 0 | 7
GDM_78261 | GetVoltage | 0 | - | Контроль выходного сигнала 0 мкА, сравнение выходного сигнала с эталоном | 2.89 | 3.31 | 1 | 7
Commutator | OpenRelays | r87 | - | Размыкание всех реле, замкнутых в ходе данной проверки | 0 | 0 | 0 | 7
PSP_405 | PowerOff | - | - | Снятие выходного сигнала 0 мкА | 0 | 0 | 1 | 7
PSP_405 | SetCurrent | -3e-05 | -3e-05 | Установка входного сигнала минус 30 мкА | 2.97e-05 | 3.03e-05 | 1 | 7
PSP_405 | PowerOn | - | - | Подача входного сигнала минус 30 мкА | 0 | 0 | 1 | 7
Commutator | CloseRelays | r49, r51, r54 | - | Коммутация входного воздействия | 0 | 0 | 0 | 7
GDM_78341 | GetCurrent | -3e-05 | -3e-05 | Контроль входного сигнала минус 30 мкА, сравнение входного сигнала с эталоном | 2.97e-05 | 3.03e-05 | 1 | 7
Commutator | CloseRelays | r87 | - | Коммутация выходного воздействия | 0 | 0 | 0 | 7
GDM_78261 | GetVoltage | -3e-05 | - | Контроль выходного сигнала минус 30 мкА, сравнение выходного сигнала с эталоном | -0.15 | 0.35 | 1 | 7
None | CalculateCoefficient | -3e-05 | 0.1 | Расчет коэффициента преобразования сигнала, сравнение рассчитанного коэффициента преобразования с эталоном | 0.097 | 0.103 | 1 | 7
Commutator | OpenRelays | r49, r51, r54, r87 | - | Размыкание всех реле, замнкнутых в ходе данной проверки | 0 | 0 | 0 | 7
PSP_405 | PowerOff | - | - | Снятие выходного сигнала минус 30 мкА | 0 | 0 | 1 | 7
PSP_405 | SetCurrent | -1.5e-05 | -1.5e-05 | Установка входного сигнала минус 15 мкА | 1.485e-05 | 1.515e-05 | 1 | 7
PSP_405 | PowerOn | - | - | Подача входного сигнала минус 15 мкА | 0 | 0 | 1 | 7
Commutator | CloseRelays | r49, r51, r54 | - | Коммутация входного воздействия | 0 | 0 | 0 | 7
GDM_78341 | GetCurrent | -1.5e-05 | -1.5e-05 | Контроль входного сигнала минус 15 мкА, сравнение входного сигнала с эталоном | 1.485e-05 | 1.515e-05 | 1 | 7
Commutator | CloseRelays | r87 | - | Коммутация выходного воздействия | 0 | 0 | 0 | 7
GDM_78261 | GetVoltage | -1.5e-05 | - | Контроль выходного сигнала минус 15 мкА, сравнение выходного сигнала с эталоном | 1.38 | 1.82 | 1 | 7
None | CalculateCoefficient | -1.5e-05 | 0.1 | Расчет коэффициента преобразования сигнала, сравнение рассчитанного коэффициента преобразования с эталоном | 0.097 | 0.103 | 1 | 7
Commutator | OpenRelays | r49, r51, r54, r87 | - | Размыкание всех реле, замкнутых в ходе данной проверки | 0 | 0 | 0 | 7
PSP_405 | PowerOff | - | - | Снятие выходного сигнала минус 15 мкА | 0 | 0 | 1 | 7
PSP_405 | SetCurrent | 1.5e-05 | 1.5e-05 | Установка входного сигнала 15 мкА | 1.485e-05 | 1.515e-05 | 1 | 7
PSP_405 | PowerOn | - | - | Подача входного сигнала 15 мкА | 0 | 0 | 1 | 7
Commutator | CloseRelays | r50, r51, r54 | - | Коммутация входного воздействия | 0 | 0 | 0 | 7
GDM_78341 | GetCurrent | 1.5e-05 | 1.5e-05 | Контроль входного сигнала 15 мкА, сравнение входного сигнала с эталоном | 1.485e-05 | 1.515e-05 | 1 | 7
Commutator | CloseRelays | r87 | - | Коммутация выходного воздействия | 0 | 0 | 0 | 7
GDM_78261 | GetVoltage | 1.5e-05 | - | Контроль выходного сигнала 15 мкА, сравнение выходного сигнала с эталоном | 0 | 6 | 1 | 7
None | CalculateCoefficient | 1.5e-05 | 0.1 | Расчет коэффициента преобразования сигнала, сравнение рассчитанного коэффициента преобразования с эталоном | 0.097 | 0.103 | 1 | 7
Commutator | OpenRelays | r50, r51, r54, r87 | - | Размыкание всех реле, замкнутых в ходе данной проверки | 0 | 0 | 0 | 7
PSP_405 | PowerOff | - | - | Снятие выходного сигнала 15 мкА | 0 | 0 | 1 | 7
PSP_405 | SetCurrent | 3e-05 | 3e-05 | Установка входного сигнала 30 мкА | 2.97e-05 | 3.03e-05 | 1 | 7
PSP_405 | PowerOn | - | - | Подача входного сигнала 30 мкА | 0 | 0 | 1 | 7
Commutator | CloseRelays | r50, r51, r54 | - | Коммутация входного воздействия | 0 | 0 | 0 | 7
GDM_78341 | GetCurrent | 3e-05 | 3e-05 | Контроль входного сигнала 30 мкА, сравнение входного сигнала с эталоном | 2.97e-05 | 3.03e-05 | 1 | 7
Commutator | CloseRelays | r87 | - | Коммутация выходного воздействия | 0 | 0 | 0 | 7
GDM_78261 | GetVoltage | 3e-05 | - | Контроль выходного сигнала 30 мкА, сравнение выходного сигнала с эталоном | 5.67 | 6.53 | 1 | 7
None | CalculateCoefficient | 3e-05 | 0.1 | Расчет коэффициента преобразования сигнала, Сравнение рассчитанного коэффициента преобразования с эталоном | 0.097 | 0.103 | 1 | 7
Commutator | OpenRelays | r50, r51, r54, r87 | - | Размыкание всех реле, замкнутых в ходе данной проверки | 0 | 0 | 0 | 7
PSP_405 | PowerOff | - | - | Снятие выходного сигнала 30 мкА | 0 | 0 | 1 | 7
PSP_405 | SetCurrent | 0 | 0 | Установка входного сигнала 0 мкА | -1.5e-06 | 1.5e-06 | 1 | 8
PSP_405 | PowerOn | - | - | Подача входного сигнала 0 мкА, сравнение входного сигнала с эталоном | 0 | 0 | 1 | 8
GDM_78341 | GetCurrent | 0 | - | Контроль входного сигнала 0 мкА, сравнение входного сигнала с эталоном | 0 | 1e-05 | 1 | 8
Commutator | CloseRelays | r88 | - | Коммутация устройства контроля выходного воздействия | 0 | 0 | 0 | 8
GDM_78261 | GetVoltage | 0 | - | Контроль выходного сигнала 0 мкА, сравнение выходного сигнала с эталоном | 2.89 | 3.31 | 1 | 8
Commutator | OpenRelays | r88 | - | Размыкание всех реле, замнкнутых в ходе данной проверки | 0 | 0 | 0 | 8
PSP_405 | PowerOff | - | - | Снятие выходного сигнала 0 мкА | 0 | 0 | 1 | 8
PSP_405 | SetCurrent | -3e-05 | -3e-05 | Установка входного сигнала минус 30 мкА | 2.97e-05 | 3.03e-05 | 1 | 8
PSP_405 | PowerOn | - | - | Подача входного сигнала минус 30 мкА | 0 | 0 | 1 | 8
Commutator | CloseRelays | r57, r59, r62 | - | Коммутация входного воздействия | 0 | 0 | 0 | 8
GDM_78341 | GetCurrent | -3e-05 | -3e-05 | Контроль входного сигнала минус 30 мкА, сравнение входного сигнала с эталоном | 2.97e-05 | 3.03e-05 | 1 | 8
Commutator | CloseRelays | r88 | - | Коммутация выходного воздействия | 0 | 0 | 0 | 8
GDM_78261 | GetVoltage | -3e-05 | - | Контроль выходного сигнала минус 30 мкА, сравнение выходного сигнала с эталоном | -0.15 | 0.35 | 1 | 8
None | CalculateCoefficient | -3e-05 | 0.1 | Расчет коэффициента преобразования сигнала, сравнение рассчитанного коэффициента преобразования с эталоном | 0.097 | 0.103 | 1 | 8
Commutator | OpenRelays | r57, r59, r62, r88 | - | Размыкание всех реле, замнкнутых в ходе данной проверки | 0 | 0 | 0 | 8
PSP_405 | PowerOff | - | - | Снятие выходного сигнала минус 30 мкА | 0 | 0 | 1 | 8
PSP_405 | SetCurrent | -1.5e-05 | -1.5e-05 | Установка входного сигнала минус 15 мкА | 1.485e-05 | 1.515e-05 | 1 | 8
PSP_405 | PowerOn | - | - | Подача входного сигнала минус 15 мкА | 0 | 0 | 1 | 8
Commutator | CloseRelays | r57, r59, r62 | - | Коммутация входного воздействия | 0 | 0 | 0 | 8
GDM_78341 | GetCurrent | -1.5e-05 | -1.5e-05 | Контроль входного сигнала минус 15 мкА, сравнение входного сигнала с эталоном | 1.485e-05 | 1.515e-05 | 1 | 8
Commutator | CloseRelays | r88 | - | Коммутация выходного воздействия | 0 | 0 | 0 | 8
GDM_78261 | GetVoltage | -1.5e-05 | - | Контроль выходного сигнала минус 15 мкА, сравнение выходного сигнала с эталоном | 1.38 | 1.82 | 1 | 8
None | CalculateCoefficient | -1.5e-05 | 0.1 | Расчет коэффициента преобразования сигнала, сравнение рассчитанного коэффициента преобразования с эталоном | 0.097 | 0.103 | 1 | 8
Commutator | OpenRelays | r57, r59, r62, r88 | - | Размыкание всех реле, замкнутых в ходе данной проверки | 0 | 0 | 0 | 8
PSP_405 | PowerOff | - | - | Снятие выходного сигнала минус 15 мкА | 0 | 0 | 1 | 8
PSP_405 | SetCurrent | 1.5e-05 | 1.5e-05 | Установка входного сигнала 15 мкА | 1.485e-05 | 1.515e-05 | 1 | 8
PSP_405 | PowerOn | - | - | Подача входного сигнала 15 мкА | 0 | 0 | 1 | 8
Commutator | CloseRelays | r58, r59, r62 | - | Коммутация входного воздействия | 0 | 0 | 0 | 8
GDM_78341 | GetCurrent | 1.5e-05 | 1.5e-05 | Контроль входного сигнала 15 мкА, сравнение входного сигнала с эталоном | 1.485e-05 | 1.515e-05 | 1 | 8
Commutator | CloseRelays | r88 | - | Коммутация выходного воздействия | 0 | 0 | 0 | 8
GDM_78261 | GetVoltage | 1.5e-05 | - | Контроль выходного сигнала 15 мкА, сравнение выходного сигнала с эталоном | 0 | 6 | 1 | 8
None | CalculateCoefficient | 1.5e-05 | 0.1 | Расчет коэффициента преобразования сигнала, сравнение рассчитанного коэффициента преобразования с эталоном | 0.097 | 0.103 | 1 | 8
Commutator | OpenRelays | r58, r59, r62, r88 | - | Размыкание всех реле, замкнутых в ходе данной проверки | 0 | 0 | 0 | 8
PSP_405 | PowerOff | - | - | Снятие выходного сигнала 15 мкА | 0 | 0 | 1 | 8
PSP_405 | SetCurrent | 3e-05 | 3e-05 | Установка входного сигнала 30 мкА | 2.97e-05 | 3.03e-05 | 1 | 8
PSP_405 | PowerOn | - | - | Подача входного сигнала 30 мкА | 0 | 0 | 1 | 8
Commutator | CloseRelays | r58, r59, r62 | - | Коммутация входного воздействия | 0 | 0 | 0 | 8
GDM_78341 | GetCurrent | 3e-05 | 3e-05 | Контроль входного сигнала 30 мкА, сравнение входного сигнала с эталоном | 2.97e-05 | 3.03e-05 | 1 | 8
Commutator | CloseRelays | r88 | - | Коммутация выходного воздействия | 0 | 0 | 0 | 8
GDM_78261 | GetVoltage | 3e-05 | - | Контроль выходного сигнала 30 мкА, сравнение выходного сигнала с эталоном | 5.67 | 6.53 | 1 | 8
None | CalculateCoefficient | 3e-05 | 0.1 | Расчет коэффициента преобразования сигнала, Сравнение рассчитанного коэффициента преобразования с эталоном | 0.097 | 0.103 | 1 | 8
Commutator | OpenRelays | r58, r59, r62, r88 | - | Размыкание всех реле, замкнутых в ходе данной проверки | 0 | 0 | 0 | 8
PSP_405 | PowerOff | - | - | Снятие выходного сигнала 30 мкА | 0 | 0 | 1 | 8
PSP_405 | SetCurrent | 0 | 0 | Установка входного сигнала 0 мкА | -1.5e-06 | 1.5e-06 | 1 | 9
PSP_405 | PowerOn | - | - | Подача входного сигнала 0 мкА, сравнение входного сигнала с эталоном | 0 | 0 | 1 | 9
GDM_78341 | GetCurrent | 0 | - | Контроль входного сигнала 0 мкА, сравнение входного сигнала с эталоном | 0 | 1e-05 | 1 | 9
Commutator | CloseRelays | r89 | - | Коммутация устройства контроля выходного воздействия | 0 | 0 | 0 | 9
GDM_78261 | GetVoltage | 0 | - | Контроль выходного сигнала 0 мкА, сравнение выходного сигнала с эталоном | 2.89 | 3.31 | 1 | 9
Commutator | OpenRelays | r89 | - | Размыкание всех реле, замнкнутых в ходе данной проверки | 0 | 0 | 0 | 9
PSP_405 | PowerOff | - | - | Снятие выходного сигнала 0 мкА | 0 | 0 | 1 | 9
PSP_405 | SetCurrent | -3e-05 | -3e-05 | Установка входного сигнала минус 30 мкА | 2.97e-05 | 3.03e-05 | 1 | 9
PSP_405 | PowerOn | - | - | Подача входного сигнала минус 30 мкА | 0 | 0 | 1 | 9
Commutator | CloseRelays | r65, r67, r70 | - | Коммутация входного воздействия | 0 | 0 | 0 | 9
GDM_78341 | GetCurrent | -3e-05 | -3e-05 | Контроль входного сигнала минус 30 мкА, сравнение входного сигнала с эталоном | 2.97e-05 | 3.03e-05 | 1 | 9
Commutator | CloseRelays | r89 | - | Коммутация выходного воздействия | 0 | 0 | 0 | 9
GDM_78261 | GetVoltage | -3e-05 | - | Контроль выходного сигнала минус 30 мкА, сравнение выходного сигнала с эталоном | -0.15 | 0.35 | 1 | 9
None | CalculateCoefficient | -3e-05 | 0.1 | Расчет коэффициента преобразования сигнала, сравнение рассчитанного коэффициента преобразования с эталоном | 0.097 | 0.103 | 1 | 9
Commutator | OpenRelays | r65, r67, r70, r89 | - | Размыкание всех реле, замнкнутых в ходе данной проверки | 0 | 0 | 0 | 9
PSP_405 | PowerOff | - | - | Снятие выходного сигнала минус 30 мкА | 0 | 0 | 1 | 9
PSP_405 | SetCurrent | -1.5e-05 | -1.5e-05 | Установка входного сигнала минус 15 мкА | 1.485e-05 | 1.515e-05 | 1 | 9
PSP_405 | PowerOn | - | - | Подача входного сигнала минус 15 мкА | 0 | 0 | 1 | 9
Commutator | CloseRelays | r65, r67, r70 | - | Коммутация входного воздействия | 0 | 0 | 0 | 9
GDM_78341 | GetCurrent | -1.5e-05 | -1.5e-05 | Контроль входного сигнала минус 15 мкА, сравнение входного сигнала с эталоном | 1.485e-05 | 1.515e-05 | 1 | 9
Commutator | CloseRelays | r89 | - | Коммутация выходного воздействия | 0 | 0 | 0 | 9
GDM_78261 | GetVoltage | -1.5e-05 | - | Контроль выходного сигнала минус 15 мкА, сравнение выходного сигнала с эталоном | 1.38 | 1.82 | 1 | 9
None | CalculateCoefficient | -1.5e-05 | 0.1 | Расчет коэффициента преобразования сигнала, сравнение рассчитанного коэффициента преобразования с эталоном | 0.097 | 0.103 | 1 | 9
Commutator | OpenRelays | r65, r67, r70, r89 | - | Размыкание всех реле, замкнутых в ходе данной проверки | 0 | 0 | 0 | 9
PSP_405 | PowerOff | - | - | Снятие выходного сигнала минус 15 мкА | 0 | 0 | 1 | 9
PSP_405 | SetCurrent | 1.5e-05 | 1.5e-05 | Установка входного сигнала 15 мкА | 1.485e-05 | 1.515e-05 | 1 | 9
PSP_405 | PowerOn | - | - | Подача входного сигнала 15 мкА | 0 | 0 | 1 | 9
Commutator | CloseRelays | r66, r67, r70 | - | Коммутация входного воздействия | 0 | 0 | 0 | 9
GDM_78341 | GetCurrent | 1.5e-05 | 1.5e-05 | Контроль входного сигнала 15 мкА, сравнение входного сигнала с эталоном | 1.485e-05 | 1.515e-05 | 1 | 9
Commutator | CloseRelays | r89 | - | Коммутация выходного воздействия | 0 | 0 | 1 | 9
GDM_78261 | GetVoltage | 1.5e-05 | - | Контроль выходного сигнала 15 мкА, сравнение выходного сигнала с эталоном | 0 | 6 | 1 | 9
None | CalculateCoefficient | 1.5e-05 | 0.1 | Расчет коэффициента преобразования сигнала, сравнение рассчитанного коэффициента преобразования с эталоном | 0.097 | 0.103 | 1 | 9
Commutator | OpenRelays | r66, r67, r70, r89 | - | Размыкание всех реле, замкнутых в ходе данной проверки | 0 | 0 | 0 | 9
PSP_405 | PowerOff | - | - | Снятие выходного сигнала 15 мкА | 0 | 0 | 1 | 9
PSP_405 | SetCurrent | 3e-05 | 3e-05 | Установка входного сигнала 30 мкА | 2.97e-05 | 3.03e-05 | 1 | 9
PSP_405 | PowerOn | - | - | Подача входного сигнала 30 мкА | 0 | 0 | 1 | 9
Commutator | CloseRelays | r66, r67, r70 | - | Коммутация входного воздействия | 0 | 0 | 0 | 9
GDM_78341 | GetCurrent | 3e-05 | 3e-05 | Контроль входного сигнала 30 мкА, сравнение входного сигнала с эталоном | 2.97e-05 | 3.03e-05 | 1 | 9
Commutator | CloseRelays | r89 | - | Коммутация выходного воздействия | 0 | 0 | 0 | 9
GDM_78261 | GetVoltage | 3e-05 | - | Контроль выходного сигнала 30 мкА, сравнение выходного сигнала с эталоном | 5.67 | 6.53 | 1 | 9
None | CalculateCoefficient | 3e-05 | 0.1 | Расчет коэффициента преобразования сигнала, Сравнение рассчитанного коэффициента преобразования с эталоном | 0.097 | 0.103 | 1 | 9
Commutator | OpenRelays | r66, r67, r70, r89 | - | Размыкание всех реле, замкнутых в ходе данной проверки | 0 | 0 | 0 | 9
PSP_405 | PowerOff | - | - | Снятие выходного сигнала 30 мкА | 0 | 0 | 1 | 9
PSP_405 | SetCurrent | 0 | 0 | Установка входного сигнала 0 мкА | -1.5e-06 | 1.5e-06 | 1 | 10
PSP_405 | PowerOn | - | - | Подача входного сигнала 0 мкА, сравнение входного сигнала с эталоном | 0 | 0 | 1 | 10
GDM_78341 | GetCurrent | 0 | - | Контроль входного сигнала 0 мкА, сравнение входного сигнала с эталоном | 0 | 1e-05 | 1 | 10
Commutator | CloseRelays | r90 | - | Коммутация устройства контроля выходного воздействия | 0 | 0 | 0 | 10
GDM_78261 | GetVoltage | 0 | - | Контроль выходного сигнала 0 мкА, сравнение выходного сигнала с эталоном | 2.89 | 3.31 | 1 | 10
Commutator | OpenRelays | r90 | - | Размыкание всех реле, замнкнутых в ходе данной проверки | 0 | 0 | 0 | 10
PSP_405 | PowerOff | - | - | Снятие выходного сигнала 0 мкА | 0 | 0 | 1 | 10
PSP_405 | SetCurrent | -3e-05 | -3e-05 | Установка входного сигнала минус 30 мкА | 2.97e-05 | 3.03e-05 | 1 | 10
PSP_405 | PowerOn | - | - | Подача входного сигнала минус 30 мкА | 0 | 0 | 1 | 10
Commutator | CloseRelays | r73, r75, r78 | - | Коммутация входного воздействия | 0 | 0 | 0 | 10
GDM_78341 | GetCurrent | -3e-05 | -3e-05 | Контроль входного сигнала минус 30 мкА, сравнение входного сигнала с эталоном | 2.97e-05 | 3.03e-05 | 1 | 10
Commutator | CloseRelays | r90 | - | Коммутация выходного воздействия | 0 | 0 | 0 | 10
GDM_78261 | GetVoltage | -3e-05 | - | Контроль выходного сигнала минус 30 мкА, сравнение выходного сигнала с эталоном | -0.15 | 0.35 | 1 | 10
None | CalculateCoefficient | -3e-05 | 0.1 | Расчет коэффициента преобразования сигнала, сравнение рассчитанного коэффициента преобразования с эталоном | 0.097 | 0.103 | 1 | 10
Commutator | OpenRelays | r73, r75, r78, r90 | - | Размыкание всех реле, замнкнутых в ходе данной проверки | 0 | 0 | 0 | 10
PSP_405 | PowerOff | - | - | Снятие выходного сигнала минус 30 мкА | 0 | 0 | 1 | 10
PSP_405 | SetCurrent | -1.5e-05 | -1.5e-05 | Установка входного сигнала минус 15 мкА | 1.485e-05 | 1.515e-05 | 1 | 10
PSP_405 | PowerOn | - | - | Подача входного сигнала минус 15 мкА | 0 | 0 | 1 | 10
Commutator | CloseRelays | r73, r75, r78 | - | Коммутация входного воздействия | 0 | 0 | 0 | 10
GDM_78341 | GetCurrent | -1.5e-05 | -1.5e-05 | Контроль входного сигнала минус 15 мкА, сравнение входного сигнала с эталоном | 1.485e-05 | 1.515e-05 | 1 | 10
Commutator | CloseRelays | r90 | - | Коммутация выходного воздействия | 0 | 0 | 0 | 10
GDM_78261 | GetVoltage | -1.5e-05 | - | Контроль выходного сигнала минус 15 мкА, сравнение выходного сигнала с эталоном | 1.38 | 1.82 | 1 | 10
None | CalculateCoefficient | -1.5e-05 | 0.1 | Расчет коэффициента преобразования сигнала, сравнение рассчитанного коэффициента преобразования с эталоном | 0.097 | 0.103 | 1 | 10
Commutator | OpenRelays | r73, r75, r78, r90 | - | Размыкание всех реле, замкнутых в ходе данной проверки | 0 | 0 | 0 | 10
PSP_405 | PowerOff | - | - | Снятие выходного сигнала минус 15 мкА | 0 | 0 | 1 | 10
PSP_405 | SetCurrent | 1.5e-05 | 1.5e-05 | Установка входного сигнала 15 мкА | 1.485e-05 | 1.515e-05 | 1 | 10
PSP_405 | PowerOn | - | - | Подача входного сигнала 15 мкА | 0 | 0 | 1 | 10
Commutator | CloseRelays | r74, r75, r78 | - | Коммутация входного воздействия | 0 | 0 | 0 | 10
GDM_78341 | GetCurrent | 1.5e-05 | 1.5e-05 | Контроль входного сигнала 15 мкА, сравнение входного сигнала с эталоном | 1.485e-05 | 1.515e-05 | 1 | 10
Commutator | CloseRelays | r90 | - | Коммутация выходного воздействия | 0 | 0 | 0 | 10
GDM_78261 | GetVoltage | 1.5e-05 | - | Контроль выходного сигнала 15 мкА, сравнение выходного сигнала с эталоном | 0 | 6 | 1 | 10
None | CalculateCoefficient | 1.5e-05 | 0.1 | Расчет коэффициента преобразования сигнала, сравнение рассчитанного коэффициента преобразования с эталоном | 0.097 | 0.103 | 1 | 10
Commutator | OpenRelays | r74, r75, r78, r90 | - | Размыкание всех реле, замкнутых в ходе данной проверки | 0 | 0 | 0 | 10
PSP_405 | PowerOff | - | - | Снятие выходного сигнала 15 мкА | 0 | 0 | 1 | 10
PSP_405 | SetCurrent | 3e-05 | 3e-05 | Установка входного сигнала 30 мкА | 2.97e-05 | 3.03e-05 | 1 | 10
PSP_405 | PowerOn | - | - | Подача входного сигнала 30 мкА | 0 | 0 | 1 | 10
Commutator | CloseRelays | r74, r75, r78 | - | Коммутация входного воздействия | 0 | 0 | 0 | 10
GDM_78341 | GetCurrent | 3e-05 | 3e-05 | Контроль входного сигнала 30 мкА, сравнение входного сигнала с эталоном | 2.97e-05 | 3.03e-05 | 1 | 10
Commutator | CloseRelays | r90 | - | Коммутация выходного воздействия | 0 | 0 | 0 | 10
GDM_78261 | GetVoltage | 3e-05 | - | Контроль выходного сигнала 30 мкА, сравнение выходного сигнала с эталоном | 5.67 | 6.53 | 1 | 10
None | CalculateCoefficient | 1.5e-05 | 0.1 | Расчет коэффициента преобразования сигнала, Сравнение рассчитанного коэффициента преобразования с эталоном | 0.097 | 0.103 | 1 | 10
Commutator | OpenRelays | r74, r75, r78, r90 | - | Размыкание всех реле, замкнутых в ходе данной проверки | 0 | 0 | 0 | 10
PSP_405 | PowerOff | - | - | Снятие выходного сигнала 30 мкА | 0 | 0 | 1 | 10
PSP_405_power | PowerOff | - | - | Снятие напряжения питания с ИП1 | 0 | 0 | 1 | 0
Commutator | OpenAllRelays | - | - | Размыкание всех реле | 0 | 0 | 0 | 0

## Проверка ОК ОУ
device | command | argument | expectedValue | description | lowerLimit | upperLimit | showStep | channel
PSP_405 | SetCurrentLimit | 0.1 | - | Ограничение тока на ИП1 до 0.1 А | 0 | 0 | 0 | 0
PSP_405 | SetVoltage | 0 | 0 | Установка входного сигнала 0 В | -0.25 | 0.25 | 1 | 1
PSP_405 | PowerOn | - | - | Подача входного сигнала 0 В, сравнение входного сигнала с эталоном | 0 | 0 | 1 | 1
Commutator | CloseRelays | r8 | - | Коммутация устройства контроля входного воздействия | 0 | 0 | 0 | 1
GDM_78261 | GetVoltage | 0 | 0 | Контроль входного напряжения | -0.1 | 0.1 | 1 | 1
Commutator | OpenRelays | r8 | - | Отключение устройства контроля входного воздействия | 0 | 0 | 0 | 1
Commutator | CloseRelays | r81 | - | Коммутация устройства контроля выходного воздействия | 0 | 0 | 0 | 1
GDM_78261 | GetVoltage | 0 | - | Контроль выходного сигнала 0 В, сравнение выходного сигнала с эталоном | -0.25 | 0.25 | 1 | 1
Commutator | OpenRelays | r81 | - | Размыкание всех реле, замнкнутых в ходе данной проверки | 0 | 0 | 0 | 1
PSP_405 | PowerOff | - | - | Снятие выходного сигнала 0 В | 0 | 0 | 1 | 1
PSP_405 | SetVoltage | 20 | 20 | Установка входного сигнала 20 В | 19.8 | 20.2 | 1 | 1
PSP_405 | PowerOn | - | - | Подача входного сигнала 20 В | 0 | 0 | 1 | 1
Commutator | CloseRelays | r2, r4, r5 | - | Коммутация входного воздействия | 0 | 0 | 0 | 1
Commutator | CloseRelays | r8 | - | Коммутация устройства контроля входного воздействия | 0 | 0 | 0 | 1
GDM_78261 | GetVoltage | 20 | 20 | Контроль входного сигнала 20 В, сравнение входного сигнала с эталоном | 19.8 | 20.2 | 1 | 1
Commutator | OpenRelays | r8 | - | Отключение устройства контроля входного воздействия | 0 | 0 | 0 | 1
Commutator | CloseRelays | r81 | - | Коммутация устройства контроля выходного воздействия | 0 | 0 | 0 | 1
GDM_78261 | GetVoltage | 20 | - | Контроль выходного сигнала 20 В, сравнение выходного сигнала с эталоном | 2.54 | 3.45 | 1 | 1
None | CalculateCoefficient | 20 | 0.150 | Расчёт коэффициента преобразования К, В/мкА | 0.145 | 0.155 | 1 | 1
Commutator | OpenRelays | r2, r4, r5, r81 | - | Размыкание всех реле, замкнутых в ходе данной проверки | 0 | 0 | 0 | 1
PSP_405 | PowerOff | - | - | Снятие выходного сигнала 20 В | 0 | 0 | 1 | 1
PSP_405 | SetVoltage | 40 | 40 | Установка входного сигнала 40 В | 39.6 | 40.4 | 1 | 1
PSP_405 | PowerOn | - | - | Подача входного сигнала 40 В | 0 | 0 | 1 | 1
Commutator | CloseRelays | r2, r4, r5 | - | Коммутация входного воздействия | 0 | 0 | 0 | 1
Commutator | CloseRelays | r8 | - | Коммутация устройства контроля входного воздействия | 0 | 0 | 0 | 1
GDM_78261 | GetVoltage | 40 | 40 | Контроль входного сигнала 40 В, сравнение входного сигнала с эталоном | 39.6 | 40.4 | 1 | 1
Commutator | OpenRelays | r8 | - | Отключение устройства контроля входного воздействия | 0 | 0 | 0 | 1
Commutator | CloseRelays | r81 | - | Коммутация устройства контроля выходного воздействия | 0 | 0 | 0 | 1
GDM_78261 | GetVoltage | 40 | - | Контроль выходного сигнала 40 В, сравнение выходного сигнала с эталоном | 5.33 | 6.65 | 1 | 1
None | CalculateCoefficient | 40 | 0.15 | Расчёт коэффициента преобразования К, В/мкА | 0.145 | 0.155 | 1 | 1
Commutator | OpenRelays | r2, r4, r5, r81 | - | Размыкание всех реле, замнкнутых в ходе данной проверки | 0 | 0 | 0 | 1
PSP_405 | PowerOff | - | - | Снятие выходного сигнала 40 В | 0 | 0 | 1 | 1
PSP_405 | SetVoltage | 0 | 0 | Установка входного сигнала 0 В | -0.25 | 0.25 | 1 | 2
PSP_405 | PowerOn | - | - | Подача входного сигнала 0 В, сравнение входного сигнала с эталоном | 0 | 0 | 1 | 2
Commutator | CloseRelays | r16 | - | Коммутация устройства контроля входного воздействия | 0 | 0 | 0 | 2
GDM_78261 | GetVoltage | 0 | 0 | Контроль входного напряжения | -0.25 | 0.25 | 1 | 2
Commutator | OpenRelays | r16 | - | Отключение устройства контроля входного воздействия | 0 | 0 | 0 | 2
Commutator | CloseRelays | r82 | - | Коммутация устройства контроля выходного воздействия | 0 | 0 | 0 | 2
GDM_78261 | GetVoltage | 0 | - | Контроль выходного сигнала 0 В, сравнение выходного сигнала с эталоном | -0.25 | 0.25 | 1 | 2
Commutator | OpenRelays | r82 | - | Размыкание всех реле, замнкнутых в ходе данной проверки | 0 | 0 | 0 | 2
PSP_405 | PowerOff | - | - | Снятие выходного сигнала 0 В | 0 | 0 | 1 | 2
PSP_405 | SetVoltage | 20 | 20 | Установка входного сигнала 20 В | 19.8 | 20.2 | 1 | 2
PSP_405 | PowerOn | - | - | Подача входного сигнала 20 В | 0 | 0 | 1 | 2
Commutator | CloseRelays | r10, r12, r13 | - | Коммутация входного воздействия | 0 | 0 | 0 | 2
Commutator | CloseRelays | r16 | - | Коммутация устройства контроля входного воздействия | 0 | 0 | 0 | 2
GDM_78261 | GetVoltage | 20 | 20 | Контроль входного сигнала 20 В, сравнение входного сигнала с эталоном | 19.8 | 20.2 | 1 | 2
Commutator | OpenRelays | r16 | - | Отключение устройства контроля входного воздействия | 0 | 0 | 0 | 2
Commutator | CloseRelays | r82 | - | Коммутация устройства контроля выходного воздействия | 0 | 0 | 0 | 2
GDM_78261 | GetVoltage | 20 | - | Контроль выходного сигнала 20 В, сравнение выходного сигнала с эталоном | 2.54 | 3.45 | 1 | 2
None | CalculateCoefficient | 20 | 0.15 | Расчёт коэффициента преобразования К, В/мкА | 0.145 | 0.155 | 1 | 2
Commutator | OpenRelays | r10, r12, r13, r82 | - | Размыкание всех реле, замкнутых в ходе данной проверки | 0 | 0 | 0 | 2
PSP_405 | PowerOff | - | - | Снятие выходного сигнала 20 В | 0 | 0 | 1 | 2
PSP_405 | SetVoltage | 40 | 40 | Установка входного сигнала 40 В | 39.6 | 40.4 | 1 | 2
PSP_405 | PowerOn | - | - | Подача входного сигнала 40 В | 0 | 0 | 1 | 2
Commutator | CloseRelays | r10, r12, r13 | - | Коммутация входного воздействия | 0 | 0 | 0 | 2
Commutator | CloseRelays | r16 | - | Коммутация устройства контроля входного воздействия | 0 | 0 | 0 | 2
GDM_78261 | GetVoltage | 40 | 40 | Контроль входного сигнала 40 В, сравнение входного сигнала с эталоном | 39.6 | 40.4 | 1 | 2
Commutator | OpenRelays | r16 | - | Отключение устройства контроля входного воздействия | 0 | 0 | 0 | 2
Commutator | CloseRelays | r82 | - | Коммутация устройства контроля выходного воздействия | 0 | 0 | 0 | 2
GDM_78261 | GetVoltage | 40 | - | Контроль выходного сигнала 40 В, сравнение выходного сигнала с эталоном | 5.33 | 6.65 | 1 | 2
None | CalculateCoefficient | 40 | 0.15 | Расчёт коэффициента преобразования К, В/мкА | 0.145 | 0.155 | 1 | 2
Commutator | OpenRelays | r10, r12, r13, r82 | - | Размыкание всех реле, замнкнутых в ходе данной проверки | 0 | 0 | 0 | 2
PSP_405 | PowerOff | - | - | Снятие выходного сигнала 40 В | 0 | 0 | 1 | 2
PSP_405 | SetCurrent | 0 | 0 | Установка входного сигнала 0 мкА | -1.5e-06 | 1.5e-06 | 1 | 3
PSP_405 | PowerOn | - | - | Подача входного сигнала 0 мкА, сравнение входного сигнала с эталоном | 0 | 0 | 1 | 3
GDM_78341 | GetCurrent | 0 | - | Контроль входного сигнала 0 мкА, сравнение входного сигнала с эталоном | 0 | 1e-05 | 1 | 3
Commutator | CloseRelays | r83 | - | Коммутация устройства контроля выходного воздействия | 0 | 0 | 0 | 3
GDM_78261 | GetVoltage | 0 | - | Контроль выходного сигнала 0 мкА, сравнение выходного сигнала с эталоном | -0.25 | 0.25 | 1 | 3
Commutator | OpenRelays | r83 | - | Размыкание всех реле, замкнутых в ходе данной проверки | 0 | 0 | 0 | 3
PSP_405 | PowerOff | - | - | Снятие выходного сигнала 0 мкА | 0 | 0 | 1 | 3
PSP_405 | SetCurrent | 1.5e-05 | 1.5e-05 | Установка входного сигнала 15 мкА | 1.485e-05 | 1.515e-05 | 1 | 3
PSP_405 | PowerOn | - | - | Подача входного сигнала 15 мкА | 0 | 0 | 1 | 3
Commutator | CloseRelays | r18, r19, r22 | - | Коммутация входного воздействия | 0 | 0 | 0 | 3
GDM_78341 | GetCurrent | 1.5e-05 | - | Контроль входного сигнала 15 мкА, сравнение входного сигнала с эталоном | 1.485e-05 | 1.515e-05 | 1 | 3
Commutator | CloseRelays | r83 | - | Коммутация выходного воздействия | 0 | 0 | 0 | 3
GDM_78261 | GetVoltage | 1.5e-05 | - | Контроль выходного сигнала 15 мкА, сравнение выходного сигнала с эталоном | 1.08 | 1.92 | 1 | 3
None | CalculateCoefficient | 1.5e-05 | 0.1 | Расчет коэффициента преобразования сигнала, сравнение рассчитанного коэффициента преобразования с эталоном | 0.097 | 0.103 | 1 | 3
Commutator | OpenRelays | r18, r19, r22, r83 | - | Размыкание всех реле, замнкнутых в ходе данной проверки | 0 | 0 | 0 | 3
PSP_405 | PowerOff | - | - | Снятие выходного сигнала 15 мкА | 0 | 0 | 1 | 3
PSP_405 | SetCurrent | 3e-05 | 3e-05 | Установка входного сигнала 30 мкА | 2.97e-05 | 3.03e-05 | 1 | 3
PSP_405 | PowerOn | - | - | Подача входного сигнала 30 мкА | 0 | 0 | 1 | 3
Commutator | CloseRelays | r18, r19, r22 | - | Коммутация входного воздействия | 0 | 0 | 0 | 3
GDM_78341 | GetCurrent | 3e-05 | 3e-05 | Контроль входного сигнала 30 мкА, сравнение входного сигнала с эталоном | 2.97e-05 | 3.03e-05 | 1 | 3
Commutator | CloseRelays | r83 | - | Коммутация выходного воздействия | 0 | 0 | 0 | 3
GDM_78261 | GetVoltage | 3e-05 | - | Контроль выходного сигнала 30 мкА, сравнение выходного сигнала с эталоном | 2.43 | 3.59 | 1 | 3
None | CalculateCoefficient | 3e-05 | 0.1 | Расчет коэффициента преобразования сигнала, Сравнение рассчитанного коэффициента преобразования с эталоном | 0.097 | 0.103 | 1 | 3
Commutator | OpenRelays | r18, r19, r22, r83 | - | Размыкание всех реле, замкнутых в ходе данной проверки | 0 | 0 | 0 | 3
PSP_405 | PowerOff | - | - | Снятие выходного сигнала 30 мкА | 0 | 0 | 1 | 3
PSP_405 | SetCurrent | 4.5e-05 | 4.5e-05 | Установка входного сигнала 45 мкА | 4.455e-05 | 4.545e-05 | 1 | 3
PSP_405 | PowerOn | - | - | Подача входного сигнала 45 мкА | 0 | 0 | 1 | 3
Commutator | CloseRelays | r18, r19, r22 | - | Коммутация входного воздействия | 0 | 0 | 0 | 3
GDM_78341 | GetCurrent | 4.5e-05 | 4.5e-05 | Контроль входного сигнала 45 мкА, сравнение входного сигнала с эталоном | 4.455e-05 | 4.545e-05 | 1 | 3
Commutator | CloseRelays | r83 | - | Коммутация выходного воздействия | 0 | 0 | 0 | 3
GDM_78261 | GetVoltage | 4.5e-05 | - | Контроль выходного сигнала 45 мкА, сравнение выходного сигнала с эталоном | 3.9 | 5.1 | 1 | 3
None | CalculateCoefficient | 4.5e-05 | 0.1 | Расчет коэффициента преобразования сигнала, Сравнение рассчитанного коэффициента преобразования с эталоном | 0.097 | 0.103 | 1 | 3
Commutator | OpenRelays | r18, r19, r22, r83 | - | Размыкание всех реле, замкнутых в ходе данной проверки | 0 | 0 | 0 | 3
PSP_405 | PowerOff | - | - | Снятие выходного сигнала 45 мкА | 0 | 0 | 1 | 3
PSP_405 | SetCurrent | 6e-05 | 6e-05 | Установка входного сигнала 60 мкА | 5.94e-05 | 6.06e-05 | 1 | 3
PSP_405 | PowerOn | - | - | Подача входного сигнала 60 мкА | 0 | 0 | 1 | 3
Commutator | CloseRelays | r18, r19, r22 | - | Коммутация входного воздействия | 0 | 0 | 0 | 3
GDM_78341 | GetCurrent | 6e-05 | 6e-05 | Контроль входного сигнала 60 мкА, сравнение входного сигнала с эталоном | 5.94e-05 | 6.06e-05 | 1 | 3
Commutator | CloseRelays | r83 | - | Коммутация выходного воздействия | 0 | 0 | 0 | 3
GDM_78261 | GetVoltage | 6e-05 | - | Контроль выходного сигнала 60 мкА, сравнение выходного сигнала с эталоном | 5.11 | 6.93 | 1 | 3
None | CalculateCoefficient | 6e-05 | 0.1 | Расчет коэффициента преобразования сигнала, Сравнение рассчитанного коэффициента преобразования с эталоном | 0.097 | 0.103 | 1 | 3
Commutator | OpenRelays | r18, r19, r22, r83 | - | Размыкание всех реле, замнкнутых в ходе данной проверки | 0 | 0 | 0 | 3
PSP_405 | PowerOff | - | - | Снятие выходного сигнала 60 мкА | 0 | 0 | 1 | 3
PSP_405 | SetCurrent | 0 | 0 | Установка входного сигнала 0 мкА | -1.5e-06 | 1.5e-06 | 1 | 4
PSP_405 | PowerOn | - | - | Подача входного сигнала 0 мкА, сравнение входного сигнала с эталоном | 0 | 0 | 1 | 4
GDM_78341 | GetCurrent | 0 | - | Контроль входного сигнала 0 мкА, сравнение входного сигнала с эталоном | 0 | 1e-05 | 1 | 4
Commutator | CloseRelays | r84 | - | Коммутация устройства контроля выходного воздействия | 0 | 0 | 0 | 4
GDM_78261 | GetVoltage | 0 | - | Контроль выходного сигнала 0 мкА, сравнение выходного сигнала с эталоном | -0.25 | 0.1 | 1 | 4
Commutator | OpenRelays | r84 | - | Размыкание всех реле, замкнутых в ходе данной проверки | 0 | 0 | 0 | 4
PSP_405 | PowerOff | - | - | Снятие выходного сигнала 0 мкА | 0 | 0 | 1 | 4
PSP_405 | SetCurrent | 1.5e-05 | 1.5e-05 | Установка входного сигнала 15 мкА | 1.485e-05 | 1.515e-05 | 1 | 4
PSP_405 | PowerOn | - | - | Подача входного сигнала 15 мкА | 0 | 0 | 1 | 4
Commutator | CloseRelays | r26, r27, r30 | - | Коммутация входного воздействия | 0 | 0 | 0 | 4
GDM_78341 | GetCurrent | 1.5e-05 | 1.5e-05 | Контроль входного сигнала 15 мкА, сравнение входного сигнала с эталоном | 1.485e-05 | 1.515e-05 | 1 | 4
Commutator | CloseRelays | r84 | - | Коммутация выходного воздействия | 0 | 0 | 0 | 4
GDM_78261 | GetVoltage | 1.5e-05 | - | Контроль выходного сигнала 15 мкА, сравнение выходного сигнала с эталоном | 1.08 | 1.92 | 1 | 4
None | CalculateCoefficient | 1.5e-05 | 0.1 | Расчет коэффициента преобразования сигнала, сравнение рассчитанного коэффициента преобразования с эталоном | 0.097 | 0.103 | 1 | 4
Commutator | OpenRelays | r26, r27, r30, r84 | - | Размыкание всех реле, замнкнутых в ходе данной проверки | 0 | 0 | 0 | 4
PSP_405 | PowerOff | - | - | Снятие выходного сигнала 15 мкА | 0 | 0 | 1 | 4
PSP_405 | SetCurrent | 3e-05 | 3e-05 | Установка входного сигнала 30 мкА | 2.97e-05 | 3.03e-05 | 1 | 4
PSP_405 | PowerOn | - | - | Подача входного сигнала 30 мкА | 0 | 0 | 1 | 4
Commutator | CloseRelays | r26, r27, r30 | - | Коммутация входного воздействия | 0 | 0 | 0 | 4
GDM_78341 | GetCurrent | 3e-05 | 3e-05 | Контроль входного сигнала 30 мкА, сравнение входного сигнала с эталоном | 2.97e-05 | 3.03e-05 | 1 | 4
Commutator | CloseRelays | r84 | - | Коммутация выходного воздействия | 0 | 0 | 0 | 4
GDM_78261 | GetVoltage | 3e-05 | - | Контроль выходного сигнала 30 мкА, сравнение выходного сигнала с эталоном | 2.43 | 3.59 | 1 | 4
None | CalculateCoefficient | 3e-05 | 0.1 | Расчет коэффициента преобразования сигнала, Сравнение рассчитанного коэффициента преобразования с эталоном | 0.097 | 0.103 | 1 | 4
Commutator | OpenRelays | r26, r27, r30, r84 | - | Размыкание всех реле, замкнутых в ходе данной проверки | 0 | 0 | 0 | 4
PSP_405 | PowerOff | - | - | Снятие выходного сигнала 30 мкА | 0 | 0 | 1 | 4
PSP_405 | SetCurrent | 4.5e-05 | 4.5e-05 | Установка входного сигнала 45 мкА | 4.455e-05 | 4.545e-05 | 1 | 4
PSP_405 | PowerOn | - | - | Подача входного сигнала 45 мкА | 0 | 0 | 1 | 4
Commutator | CloseRelays | r26, r27, r30 | - | Коммутация входного воздействия | 0 | 0 | 0 | 4
GDM_78341 | GetCurrent | 4.5e-05 | 4.5e-05 | Контроль входного сигнала 45 мкА, сравнение входного сигнала с эталоном | 4.455e-05 | 4.545e-05 | 1 | 4
Commutator | CloseRelays | r84 | - | Коммутация выходного воздействия | 0 | 0 | 0 | 4
GDM_78261 | GetVoltage | 4.5e-05 | - | Контроль выходного сигнала 45 мкА, сравнение выходного сигнала с эталоном | 3.9 | 5.1 | 1 | 4
None | CalculateCoefficient | 4.5e-05 | 0.1 | Расчет коэффициента преобразования сигнала, Сравнение рассчитанного коэффициента преобразования с эталоном | 0.097 | 0.103 | 1 | 4
Commutator | OpenRelays | r26, r27, r30, r84 | - | Размыкание всех реле, замкнутых в ходе данной проверки | 0 | 0 | 0 | 4
PSP_405 | PowerOff | - | - | Снятие выходного сигнала 45 мкА | 0 | 0 | 1 | 4
PSP_405 | SetCurrent | 6e-05 | 6e-05 | Установка входного сигнала 60 мкА | 5.94e-05 | 6.06e-05 | 1 | 4
PSP_405 | PowerOn | - | - | Подача входного сигнала 60 мкА | 0 | 0 | 1 | 4
Commutator | CloseRelays | r26, r27, r30 | - | Коммутация входного воздействия | 0 | 0 | 0 | 4
GDM_78341 | GetCurrent | 6e-05 | 6e-05 | Контроль входного сигнала 60 мкА, сравнение входного сигнала с эталоном | 5.94e-05 | 6.06e-05 | 1 | 4
Commutator | CloseRelays | r84 | - | Коммутация выходного воздействия | 0 | 0 | 0 | 4
GDM_78261 | GetVoltage | 6e-05 | - | Контроль выходного сигнала 60 мкА, сравнение выходного сигнала с эталоном | 5.11 | 6.93 | 1 | 4
None | CalculateCoefficient | 6e-05 | 0.1 | Расчет коэффициента преобразования сигнала, Сравнение рассчитанного коэффициента преобразования с эталоном | 0.097 | 0.103 | 1 | 4
Commutator | OpenRelays | r26, r27, r30, r84 | - | Размыкание всех реле, замнкнутых в ходе данной проверки | 0 | 0 | 0 | 4
PSP_405 | PowerOff | - | - | Снятие выходного сигнала 60 мкА | 0 | 0 | 1 | 4
PSP_405 | SetCurrent | 0 | 0 | Установка входного сигнала 0 мкА | -1.5e-06 | 1.5e-06 | 1 | 5
PSP_405 | PowerOn | - | - | Подача входного сигнала 0 мкА, сравнение входного сигнала с эталоном | 0 | 0 | 1 | 5
GDM_78341 | GetCurrent | 0 | - | Контроль входного сигнала 0 мкА, сравнение входного сигнала с эталоном | 0 | 1e-05 | 1 | 5
Commutator | CloseRelays | r85 | - | Коммутация устройства контроля выходного воздействия | 0 | 0 | 0 | 5
GDM_78261 | GetVoltage | 0 | - | Контроль выходного сигнала 0 мкА, сравнение выходного сигнала с эталоном | -0.25 | 0.1 | 1 | 5
Commutator | OpenRelays | r85 | - | Размыкание всех реле, замкнутых в ходе данной проверки | 0 | 0 | 0 | 5
PSP_405 | PowerOff | - | - | Снятие выходного сигнала 0 мкА | 0 | 0 | 1 | 5
PSP_405 | SetCurrent | 1.5e-05 | 1.5e-05 | Установка входного сигнала 15 мкА | 1.485e-05 | 1.515e-05 | 1 | 5
PSP_405 | PowerOn | - | - | Подача входного сигнала 15 мкА | 0 | 0 | 1 | 5
Commutator | CloseRelays | r34, r35, r38 | - | Коммутация входного воздействия | 0 | 0 | 0 | 5
GDM_78341 | GetCurrent | 1.5e-05 | 1.5e-05 | Контроль входного сигнала 15 мкА, сравнение входного сигнала с эталоном | 1.485e-05 | 1.515e-05 | 1 | 5
Commutator | CloseRelays | r85 | - | Коммутация выходного воздействия | 0 | 0 | 0 | 5
GDM_78261 | GetVoltage | 1.5e-05 | - | Контроль выходного сигнала 15 мкА, сравнение выходного сигнала с эталоном | 1.08 | 1.92 | 1 | 5
None | CalculateCoefficient | 1.5e-05 | 0.1 | Расчет коэффициента преобразования сигнала, сравнение рассчитанного коэффициента преобразования с эталоном | 0.097 | 0.103 | 1 | 5
Commutator | OpenRelays | r34, r35, r38, r85 | - | Размыкание всех реле, замнкнутых в ходе данной проверки | 0 | 0 | 0 | 5
PSP_405 | PowerOff | - | - | Снятие выходного сигнала 15 мкА | 0 | 0 | 1 | 5
PSP_405 | SetCurrent | 3e-05 | 3e-05 | Установка входного сигнала 30 мкА | 2.97e-05 | 3.03e-05 | 1 | 5
PSP_405 | PowerOn | - | - | Подача входного сигнала 30 мкА | 0 | 0 | 1 | 5
Commutator | CloseRelays | r34, r35, r38 | - | Коммутация входного воздействия | 0 | 0 | 0 | 5
GDM_78341 | GetCurrent | 3e-05 | 3e-05 | Контроль входного сигнала 30 мкА, сравнение входного сигнала с эталоном | 2.97e-05 | 3.03e-05 | 1 | 5
Commutator | CloseRelays | r85 | - | Коммутация выходного воздействия | 0 | 0 | 0 | 5
GDM_78261 | GetVoltage | 3e-05 | - | Контроль выходного сигнала 30 мкА, сравнение выходного сигнала с эталоном | 2.43 | 3.59 | 1 | 5
None | CalculateCoefficient | 3e-05 | 0.1 | Расчет коэффициента преобразования сигнала, Сравнение рассчитанного коэффициента преобразования с эталоном | 0.097 | 0.103 | 1 | 5
Commutator | OpenRelays | r34, r35, r38, r85 | - | Размыкание всех реле, замкнутых в ходе данной проверки | 0 | 0 | 0 | 5
PSP_405 | PowerOff | - | - | Снятие выходного сигнала 30 мкА | 0 | 0 | 1 | 5
PSP_405 | SetCurrent | 4.5e-05 | 4.5e-05 | Установка входного сигнала 45 мкА | 4.455e-05 | 4.545e-05 | 1 | 5
PSP_405 | PowerOn | - | - | Подача входного сигнала 45 мкА | 0 | 0 | 1 | 5
Commutator | CloseRelays | r34, r35, r38 | - | Коммутация входного воздействия | 0 | 0 | 0 | 5
GDM_78341 | GetCurrent | 4.5e-05 | 4.5e-05 | Контроль входного сигнала 45 мкА, сравнение входного сигнала с эталоном | 4.455e-05 | 4.545e-05 | 1 | 5
Commutator | CloseRelays | r85 | - | Коммутация выходного воздействия | 0 | 0 | 0 | 5
GDM_78261 | GetVoltage | 4.5e-05 | - | Контроль выходного сигнала 45 мкА, сравнение выходного сигнала с эталоном | 3.9 | 5.1 | 1 | 5
None | CalculateCoefficient | 4.5e-05 | 0.1 | Расчет коэффициента преобразования сигнала, Сравнение рассчитанного коэффициента преобразования с эталоном | 0.097 | 0.103 | 1 | 5
Commutator | OpenRelays | r34, r35, r38, r85 | - | Размыкание всех реле, замкнутых в ходе данной проверки | 0 | 0 | 0 | 5
PSP_405 | PowerOff | - | - | Снятие выходного сигнала 45 мкА | 0 | 0 | 1 | 5
PSP_405 | SetCurrent | 6e-05 | 6e-05 | Установка входного сигнала 60 мкА | 5.94e-05 | 6.06e-05 | 1 | 5
PSP_405 | PowerOn | - | - | Подача входного сигнала 60 мкА | 0 | 0 | 1 | 5
Commutator | CloseRelays | r34, r35, r38 | - | Коммутация входного воздействия | 0 | 0 | 0 | 5
GDM_78341 | GetCurrent | 6e-05 | 6e-05 | Контроль входного сигнала 60 мкА, сравнение входного сигнала с эталоном | 5.94e-05 | 6.06e-05 | 1 | 5
Commutator | CloseRelays | r85 | - | Коммутация выходного воздействия | 0 | 0 | 0 | 5
GDM_78261 | GetVoltage | 6e-05 | - | Контроль выходного сигнала 60 мкА, сравнение выходного сигнала с эталоном | 5.11 | 6.93 | 1 | 5
None | CalculateCoefficient | 6e-05 | 0.1 | Расчет коэффициента преобразования сигнала, Сравнение рассчитанного коэффициента преобразования с эталоном | 0.097 | 0.103 | 1 | 5
Commutator | OpenRelays | r34, r35, r38, r85 | - | Размыкание всех реле, замнкнутых в ходе данной проверки | 0 | 0 | 0 | 5
PSP_405 | PowerOff | - | - | Снятие выходного сигнала 60 мкА | 0 | 0 | 1 | 5
PSP_405 | SetCurrent | 0 | 0 | Установка входного сигнала 0 мкА | -1.5e-06 | 1.5e-06 | 1 | 6
PSP_405 | PowerOn | - | - | Подача входного сигнала 0 мкА, сравнение входного сигнала с эталоном | 0 | 0 | 1 | 6
GDM_78341 | GetCurrent | 0 | - | Контроль входного сигнала 0 мкА, сравнение входного сигнала с эталоном | 0 | 1e-05 | 1 | 6
Commutator | CloseRelays | r86 | - | Коммутация устройства контроля выходного воздействия | 0 | 0 | 0 | 6
GDM_78261 | GetVoltage | 0 | - | Контроль выходного сигнала 0 мкА, сравнение выходного сигнала с эталоном | -0.25 | 0.1 | 1 | 6
Commutator | OpenRelays | r86 | - | Размыкание всех реле, замкнутых в ходе данной проверки | 0 | 0 | 0 | 6
PSP_405 | PowerOff | - | - | Снятие выходного сигнала 0 мкА | 0 | 0 | 1 | 6
PSP_405 | SetCurrent | 1.5e-05 | 1.5e-05 | Установка входного сигнала 15 мкА | 1.485e-05 | 1.515e-05 | 1 | 6
PSP_405 | PowerOn | - | - | Подача входного сигнала 15 мкА | 0 | 0 | 1 | 6
Commutator | CloseRelays | r42, r43, r46 | - | Коммутация входного воздействия | 0 | 0 | 0 | 6
GDM_78341 | GetCurrent | 1.5e-05 | 1.5e-05 | Контроль входного сигнала 15 мкА, сравнение входного сигнала с эталоном | 1.485e-05 | 1.515e-05 | 1 | 6
Commutator | CloseRelays | r86 | - | Коммутация выходного воздействия | 0 | 0 | 0 | 6
GDM_78261 | GetVoltage | 1.5e-05 | - | Контроль выходного сигнала 15 мкА, сравнение выходного сигнала с эталоном | 1.08 | 1.92 | 1 | 6
None | CalculateCoefficient | 1.5e-05 | 0.1 | Расчет коэффициента преобразования сигнала, сравнение рассчитанного коэффициента преобразования с эталоном | 0.097 | 0.103 | 1 | 6
Commutator | OpenRelays | r42, r43, r46, r86 | - | Размыкание всех реле, замнкнутых в ходе данной проверки | 0 | 0 | 0 | 6
PSP_405 | PowerOff | - | - | Снятие выходного сигнала 15 мкА | 0 | 0 | 1 | 6
PSP_405 | SetCurrent | 3e-05 | 3e-05 | Установка входного сигнала 30 мкА | 2.97e-05 | 3.03e-05 | 1 | 6
PSP_405 | PowerOn | - | - | Подача входного сигнала 30 мкА | 0 | 0 | 1 | 6
Commutator | CloseRelays | r42, r43, r46 | - | Коммутация входного воздействия | 0 | 0 | 0 | 6
GDM_78341 | GetCurrent | 3e-05 | 3e-05 | Контроль входного сигнала 30 мкА, сравнение входного сигнала с эталоном | 2.97e-05 | 3.03e-05 | 1 | 6
Commutator | CloseRelays | r86 | - | Коммутация выходного воздействия | 0 | 0 | 0 | 6
GDM_78261 | GetVoltage | 3e-05 | - | Контроль выходного сигнала 30 мкА, сравнение выходного сигнала с эталоном | 2.43 | 3.59 | 1 | 6
None | CalculateCoefficient | 3e-05 | 0.1 | Расчет коэффициента преобразования сигнала, Сравнение рассчитанного коэффициента преобразования с эталоном | 0.097 | 0.103 | 1 | 6
Commutator | OpenRelays | r42, r43, r46, r86 | - | Размыкание всех реле, замкнутых в ходе данной проверки | 0 | 0 | 0 | 6
PSP_405 | PowerOff | - | - | Снятие выходного сигнала 30 мкА | 0 | 0 | 1 | 6
PSP_405 | SetCurrent | 4.5e-05 | 4.5e-05 | Установка входного сигнала 45 мкА | 4.455e-05 | 4.545e-05 | 1 | 6
PSP_405 | PowerOn | - | - | Подача входного сигнала 45 мкА | 0 | 0 | 1 | 6
Commutator | CloseRelays | r42, r43, r46 | - | Коммутация входного воздействия | 0 | 0 | 0 | 6
GDM_78341 | GetCurrent | 4.5e-05 | 4.5e-05 | Контроль входного сигнала 45 мкА, сравнение входного сигнала с эталоном | 4.455e-05 | 4.545e-05 | 1 | 6
Commutator | CloseRelays | r86 | - | Коммутация выходного воздействия | 0 | 0 | 0 | 6
GDM_78261 | GetVoltage | 4.5e-05 | - | Контроль выходного сигнала 45 мкА, сравнение выходного сигнала с эталоном | 3.9 | 5.1 | 1 | 6
None | CalculateCoefficient | 4.5e-05 | 0.1 | Расчет коэффициента преобразования сигнала, Сравнение рассчитанного коэффициента преобразования с эталоном | 0.097 | 0.103 | 1 | 6
Commutator | OpenRelays | r42, r43, r46, r86 | - | Размыкание всех реле, замкнутых в ходе данной проверки | 0 | 0 | 0 | 6
PSP_405 | PowerOff | - | - | Снятие выходного сигнала 45 мкА | 0 | 0 | 1 | 6
PSP_405 | SetCurrent | 6e-05 | 6e-05 | Установка входного сигнала 60 мкА | 5.94e-05 | 6.06e-05 | 1 | 6
PSP_405 | PowerOn | - | - | Подача входного сигнала 60 мкА | 0 | 0 | 1 | 6
Commutator | CloseRelays | r42, r43, r46 | - | Коммутация входного воздействия | 0 | 0 | 0 | 6
GDM_78341 | GetCurrent | 6e-05 | 6e-05 | Контроль входного сигнала 60 мкА, сравнение входного сигнала с эталоном | 5.94e-05 | 6.06e-05 | 1 | 6
Commutator | CloseRelays | r86 | - | Коммутация выходного воздействия | 0 | 0 | 0 | 6
GDM_78261 | GetVoltage | 6e-05 | - | Контроль выходного сигнала 60 мкА, сравнение выходного сигнала с эталоном | 5.11 | 6.93 | 1 | 6
None | CalculateCoefficient | 6e-05 | 0.1 | Расчет коэффициента преобразования сигнала, Сравнение рассчитанного коэффициента преобразования с эталоном | 0.097 | 0.103 | 1 | 6
Commutator | OpenRelays | r42, r43, r46, r86 | - | Размыкание всех реле, замнкнутых в ходе данной проверки | 0 | 0 | 0 | 6
PSP_405 | PowerOff | - | - | Снятие выходного сигнала 60 мкА | 0 | 0 | 1 | 6
PSP_405 | SetCurrent | 0 | 0 | Установка входного сигнала 0 мкА | -1.5e-06 | 1.5e-06 | 1 | 7
PSP_405 | PowerOn | - | - | Подача входного сигнала 0 мкА, сравнение входного сигнала с эталоном | 0 | 0 | 1 | 7
GDM_78341 | GetCurrent | 0 | - | Контроль входного сигнала 0 мкА, сравнение входного сигнала с эталоном | 0 | 1e-05 | 1 | 7
Commutator | CloseRelays | r87 | - | Коммутация устройства контроля выходного воздействия | 0 | 0 | 0 | 7
GDM_78261 | GetVoltage | 0 | - | Контроль выходного сигнала 0 мкА, сравнение выходного сигнала с эталоном | 2.65 | 3.55 | 1 | 7
Commutator | OpenRelays | r87 | - | Размыкание всех реле, замкнутых в ходе данной проверки | 0 | 0 | 0 | 7
PSP_405 | PowerOff | - | - | Снятие выходного сигнала 0 мкА | 0 | 0 | 1 | 7
PSP_405 | SetCurrent | -3e-05 | -3e-05 | Установка входного сигнала минус 30 мкА | 2.97e-05 | 3.03e-05 | 1 | 7
PSP_405 | PowerOn | - | - | Подача входного сигнала минус 30 мкА | 0 | 0 | 1 | 7
Commutator | CloseRelays | r49, r51, r54 | - | Коммутация входного воздействия | 0 | 0 | 0 | 7
GDM_78341 | GetCurrent | -3e-05 | -3e-05 | Контроль входного сигнала минус 30 мкА, сравнение входного сигнала с эталоном | 2.97e-05 | 3.03e-05 | 1 | 7
Commutator | CloseRelays | r87 | - | Коммутация выходного воздействия | 0 | 0 | 0 | 7
GDM_78261 | GetVoltage | -3e-05 | - | Контроль выходного сигнала минус 30 мкА, сравнение выходного сигнала с эталоном | -0.29 | 0.51 | 1 | 7
None | CalculateCoefficient | -3e-05 | 0.1 | Расчет коэффициента преобразования сигнала, сравнение рассчитанного коэффициента преобразования с эталоном | 0.097 | 0.103 | 1 | 7
Commutator | OpenRelays | r49, r51, r54, r87 | - | Размыкание всех реле, замнкнутых в ходе данной проверки | 0 | 0 | 0 | 7
PSP_405 | PowerOff | - | - | Снятие выходного сигнала минус 30 мкА | 0 | 0 | 1 | 7
PSP_405 | SetCurrent | -1.5e-05 | -1.5e-05 | Установка входного сигнала минус 15 мкА | 1.485e-05 | 1.515e-05 | 1 | 7
PSP_405 | PowerOn | - | - | Подача входного сигнала минус 15 мкА | 0 | 0 | 1 | 7
Commutator | CloseRelays | r49, r51, r54 | - | Коммутация входного воздействия | 0 | 0 | 0 | 7
GDM_78341 | GetCurrent | -1.5e-05 | -1.5e-05 | Контроль входного сигнала минус 15 мкА, сравнение входного сигнала с эталоном | 1.485e-05 | 1.515e-05 | 1 | 7
Commutator | CloseRelays | r87 | - | Коммутация выходного воздействия | 0 | 0 | 0 | 7
GDM_78261 | GetVoltage | -1.5e-05 | - | Контроль выходного сигнала минус 15 мкА, сравнение выходного сигнала с эталоном | 1.19 | 2.02 | 1 | 7
None | CalculateCoefficient | -1.5e-05 | 0.1 | Расчет коэффициента преобразования сигнала, сравнение рассчитанного коэффициента преобразования с эталоном | 0.097 | 0.103 | 1 | 7
Commutator | OpenRelays | r49, r51, r54, r87 | - | Размыкание всех реле, замкнутых в ходе данной проверки | 0 | 0 | 0 | 7
PSP_405 | PowerOff | - | - | Снятие выходного сигнала минус 15 мкА | 0 | 0 | 1 | 7
PSP_405 | SetCurrent | 1.5e-05 | 1.5e-05 | Установка входного сигнала 15 мкА | 1.485e-05 | 1.515e-05 | 1 | 7
PSP_405 | PowerOn | - | - | Подача входного сигнала 15 мкА | 0 | 0 | 1 | 7
Commutator | CloseRelays | r50, r51, r54 | - | Коммутация входного воздействия | 0 | 0 | 0 | 7
GDM_78341 | GetCurrent | 1.5e-05 | 1.5e-05 | Контроль входного сигнала 15 мкА, сравнение входного сигнала с эталоном | 1.485e-05 | 1.515e-05 | 1 | 7
Commutator | CloseRelays | r87 | - | Коммутация выходного воздействия | 0 | 0 | 0 | 7
GDM_78261 | GetVoltage | 1.5e-05 | - | Контроль выходного сигнала 15 мкА, сравнение выходного сигнала с эталоном | 0 | 6 | 1 | 7
None | CalculateCoefficient | 1.5e-05 | 0.1 | Расчет коэффициента преобразования сигнала, сравнение рассчитанного коэффициента преобразования с эталоном | 0.097 | 0.103 | 1 | 7
Commutator | OpenRelays | r50, r51, r54, r87 | - | Размыкание всех реле, замкнутых в ходе данной проверки | 0 | 0 | 0 | 7
PSP_405 | PowerOff | - | - | Снятие выходного сигнала 15 мкА | 0 | 0 | 1 | 7
PSP_405 | SetCurrent | 3e-05 | 3e-05 | Установка входного сигнала 30 мкА | 2.97e-05 | 3.03e-05 | 1 | 7
PSP_405 | PowerOn | - | - | Подача входного сигнала 30 мкА | 0 | 0 | 1 | 7
Commutator | CloseRelays | r50, r51, r54 | - | Коммутация входного воздействия | 0 | 0 | 0 | 7
GDM_78341 | GetCurrent | 3e-05 | 3e-05 | Контроль входного сигнала 30 мкА, сравнение входного сигнала с эталоном | 2.97e-05 | 3.03e-05 | 1 | 7
Commutator | CloseRelays | r87 | - | Коммутация выходного воздействия | 0 | 0 | 0 | 7
GDM_78261 | GetVoltage | 3e-05 | - | Контроль выходного сигнала 30 мкА, сравнение выходного сигнала с эталоном | 5.35 | 6.87 | 1 | 7
None | CalculateCoefficient | 3e-05 | 0.1 | Расчет коэффициента преобразования сигнала, Сравнение рассчитанного коэффициента преобразования с эталоном | 0.097 | 0.103 | 1 | 7
Commutator | OpenRelays | r50, r51, r54, r87 | - | Размыкание всех реле, замкнутых в ходе данной проверки | 0 | 0 | 0 | 7
PSP_405 | PowerOff | - | - | Снятие выходного сигнала 30 мкА | 0 | 0 | 1 | 7
PSP_405 | SetCurrent | 0 | 0 | Установка входного сигнала 0 мкА | -1.5e-06 | 1.5e-06 | 1 | 8
PSP_405 | PowerOn | - | - | Подача входного сигнала 0 мкА, сравнение входного сигнала с эталоном | 0 | 0 | 1 | 8
GDM_78341 | GetCurrent | 0 | - | Контроль входного сигнала 0 мкА, сравнение входного сигнала с эталоном | 0 | 1e-05 | 1 | 8
Commutator | CloseRelays | r88 | - | Коммутация устройства контроля выходного воздействия | 0 | 0 | 0 | 8
GDM_78261 | GetVoltage | 0 | - | Контроль выходного сигнала 0 мкА, сравнение выходного сигнала с эталоном | 2.65 | 3.55 | 1 | 8
Commutator | OpenRelays | r88 | - | Размыкание всех реле, замнкнутых в ходе данной проверки | 0 | 0 | 0 | 8
PSP_405 | PowerOff | - | - | Снятие выходного сигнала 0 мкА | 0 | 0 | 1 | 8
PSP_405 | SetCurrent | -3e-05 | -3e-05 | Установка входного сигнала минус 30 мкА | 2.97e-05 | 3.03e-05 | 1 | 8
PSP_405 | PowerOn | - | - | Подача входного сигнала минус 30 мкА | 0 | 0 | 1 | 8
Commutator | CloseRelays | r57, r59, r62 | - | Коммутация входного воздействия | 0 | 0 | 0 | 8
GDM_78341 | GetCurrent | -3e-05 | -3e-05 | Контроль входного сигнала минус 30 мкА, сравнение входного сигнала с эталоном | 2.97e-05 | 3.03e-05 | 1 | 8
Commutator | CloseRelays | r88 | - | Коммутация выходного воздействия | 0 | 0 | 0 | 8
GDM_78261 | GetVoltage | -3e-05 | - | Контроль выходного сигнала минус 30 мкА, сравнение выходного сигнала с эталоном | -0.29 | 0.51 | 1 | 8
None | CalculateCoefficient | -3e-05 | 0.1 | Расчет коэффициента преобразования сигнала, сравнение рассчитанного коэффициента преобразования с эталоном | 0.097 | 0.103 | 1 | 8
Commutator | OpenRelays | r57, r59, r62, r88 | - | Размыкание всех реле, замнкнутых в ходе данной проверки | 0 | 0 | 0 | 8
PSP_405 | PowerOff | - | - | Снятие выходного сигнала минус 30 мкА | 0 | 0 | 1 | 8
PSP_405 | SetCurrent | -1.5e-05 | -1.5e-05 | Установка входного сигнала минус 15 мкА | 1.485e-05 | 1.515e-05 | 1 | 8
PSP_405 | PowerOn | - | - | Подача входного сигнала минус 15 мкА | 0 | 0 | 1 | 8
Commutator | CloseRelays | r57, r59, r62 | - | Коммутация входного воздействия | 0 | 0 | 0 | 8
GDM_78341 | GetCurrent | -1.5e-05 | -1.5e-05 | Контроль входного сигнала минус 15 мкА, сравнение входного сигнала с эталоном | 1.485e-05 | 1.515e-05 | 1 | 8
Commutator | CloseRelays | r88 | - | Коммутация выходного воздействия | 0 | 0 | 0 | 8
GDM_78261 | GetVoltage | -1.5e-05 | - | Контроль выходного сигнала минус 15 мкА, сравнение выходного сигнала с эталоном | 1.19 | 2.02 | 1 | 8
None | CalculateCoefficient | -1.5e-05 | 0.1 | Расчет коэффициента преобразования сигнала, сравнение рассчитанного коэффициента преобразования с эталоном | 0.097 | 0.103 | 1 | 8
Commutator | OpenRelays | r57, r59, r62, r88 | - | Размыкание всех реле, замкнутых в ходе данной проверки | 0 | 0 | 0 | 8
PSP_405 | PowerOff | - | - | Снятие выходного сигнала минус 15 мкА | 0 | 0 | 1 | 8
PSP_405 | SetCurrent | 1.5e-05 | 1.5e-05 | Установка входного сигнала 15 мкА | 1.485e-05 | 1.515e-05 | 1 | 8
PSP_405 | PowerOn | - | - | Подача входного сигнала 15 мкА | 0 | 0 | 1 | 8
Commutator | CloseRelays | r58, r59, r62 | - | Коммутация входного воздействия | 0 | 0 | 0 | 8
GDM_78341 | GetCurrent | 1.5e-05 | 1.5e-05 | Контроль входного сигнала 15 мкА, сравнение входного сигнала с эталоном | 1.485e-05 | 1.515e-05 | 1 | 8
Commutator | CloseRelays | r88 | - | Коммутация выходного воздействия | 0 | 0 | 0 | 8
GDM_78261 | GetVoltage | 1.5e-05 | - | Контроль выходного сигнала 15 мкА, сравнение выходного сигнала с эталоном | 0 | 6 | 1 | 8
None | CalculateCoefficient | 1.5e-05 | 0.1 | Расчет коэффициента преобразования сигнала, сравнение рассчитанного коэффициента преобразования с эталоном | 0.097 | 0.103 | 1 | 8
Commutator | OpenRelays | r58, r59, r62, r88 | - | Размыкание всех реле, замкнутых в ходе данной проверки | 0 | 0 | 0 | 8
PSP_405 | PowerOff | - | - | Снятие выходного сигнала 15 мкА | 0 | 0 | 1 | 8
PSP_405 | SetCurrent | 3e-05 | 3e-05 | Установка входного сигнала 30 мкА | 2.97e-05 | 3.03e-05 | 1 | 8
PSP_405 | PowerOn | - | - | Подача входного сигнала 30 мкА | 0 | 0 | 1 | 8
Commutator | CloseRelays | r58, r59, r62 | - | Коммутация входного воздействия | 0 | 0 | 0 | 8
GDM_78341 | GetCurrent | 3e-05 | 3e-05 | Контроль входного сигнала 30 мкА, сравнение входного сигнала с эталоном | 2.97e-05 | 3.03e-05 | 1 | 8
Commutator | CloseRelays | r88 | - | Коммутация выходного воздействия | 0 | 0 | 0 | 8
GDM_78261 | GetVoltage | 3e-05 | - | Контроль выходного сигнала 30 мкА, сравнение выходного сигнала с эталоном | 5.35 | 6.87 | 1 | 8
None | CalculateCoefficient | 3e-05 | 0.1 | Расчет коэффициента преобразования сигнала, Сравнение рассчитанного коэффициента преобразования с эталоном | 0.097 | 0.103 | 1 | 8
Commutator | OpenRelays | r58, r59, r62, r88 | - | Размыкание всех реле, замкнутых в ходе данной проверки | 0 | 0 | 0 | 8
PSP_405 | PowerOff | - | - | Снятие выходного сигнала 30 мкА | 0 | 0 | 1 | 8
PSP_405 | SetCurrent | 0 | 0 | Установка входного сигнала 0 мкА | -1.5e-06 | 1.5e-06 | 1 | 9
PSP_405 | PowerOn | - | - | Подача входного сигнала 0 мкА, сравнение входного сигнала с эталоном | 0 | 0 | 1 | 9
GDM_78341 | GetCurrent | 0 | - | Контроль входного сигнала 0 мкА, сравнение входного сигнала с эталоном | 0 | 1e-05 | 1 | 9
Commutator | CloseRelays | r89 | - | Коммутация устройства контроля выходного воздействия | 0 | 0 | 0 | 9
GDM_78261 | GetVoltage | 0 | - | Контроль выходного сигнала 0 мкА, сравнение выходного сигнала с эталоном | 2.65 | 3.55 | 1 | 9
Commutator | OpenRelays | r89 | - | Размыкание всех реле, замнкнутых в ходе данной проверки | 0 | 0 | 0 | 9
PSP_405 | PowerOff | - | - | Снятие выходного сигнала 0 мкА | 0 | 0 | 1 | 9
PSP_405 | SetCurrent | -3e-05 | -3e-05 | Установка входного сигнала минус 30 мкА | 2.97e-05 | 3.03e-05 | 1 | 9
PSP_405 | PowerOn | - | - | Подача входного сигнала минус 30 мкА | 0 | 0 | 1 | 9
Commutator | CloseRelays | r65, r67, r70 | - | Коммутация входного воздействия | 0 | 0 | 0 | 9
GDM_78341 | GetCurrent | -3e-05 | -3e-05 | Контроль входного сигнала минус 30 мкА, сравнение входного сигнала с эталоном | 2.97e-05 | 3.03e-05 | 1 | 9
Commutator | CloseRelays | r89 | - | Коммутация выходного воздействия | 0 | 0 | 0 | 9
GDM_78261 | GetVoltage | -3e-05 | - | Контроль выходного сигнала минус 30 мкА, сравнение выходного сигнала с эталоном | -0.29 | 0.51 | 1 | 9
None | CalculateCoefficient | -3e-05 | 0.1 | Расчет коэффициента преобразования сигнала, сравнение рассчитанного коэффициента преобразования с эталоном | 0.097 | 0.103 | 1 | 9
Commutator | OpenRelays | r65, r67, r70, r89 | - | Размыкание всех реле, замнкнутых в ходе данной проверки | 0 | 0 | 0 | 9
PSP_405 | PowerOff | - | - | Снятие выходного сигнала минус 30 мкА | 0 | 0 | 1 | 9
PSP_405 | SetCurrent | -1.5e-05 | -1.5e-05 | Установка входного сигнала минус 15 мкА | 1.485e-05 | 1.515e-05 | 1 | 9
PSP_405 | PowerOn | - | - | Подача входного сигнала минус 15 мкА | 0 | 0 | 1 | 9
Commutator | CloseRelays | r65, r67, r70 | - | Коммутация входного воздействия | 0 | 0 | 0 | 9
GDM_78341 | GetCurrent | -1.5e-05 | -1.5e-05 | Контроль входного сигнала минус 15 мкА, сравнение входного сигнала с эталоном | 1.485e-05 | 1.515e-05 | 1 | 9
Commutator | CloseRelays | r89 | - | Коммутация выходного воздействия | 0 | 0 | 0 | 9
GDM_78261 | GetVoltage | -1.5e-05 | - | Контроль выходного сигнала минус 15 мкА, сравнение выходного сигнала с эталоном | 1.19 | 2.02 | 1 | 9
None | CalculateCoefficient | -1.5e-05 | 0.1 | Расчет коэффициента преобразования сигнала, сравнение рассчитанного коэффициента преобразования с эталоном | 0.097 | 0.103 | 1 | 9
Commutator | OpenRelays | r65, r67, r70, r89 | - | Размыкание всех реле, замкнутых в ходе данной проверки | 0 | 0 | 0 | 9
PSP_405 | PowerOff | - | - | Снятие выходного сигнала минус 15 мкА | 0 | 0 | 1 | 9
PSP_405 | SetCurrent | 1.5e-05 | 1.5e-05 | Установка входного сигнала 15 мкА | 1.485e-05 | 1.515e-05 | 1 | 9
PSP_405 | PowerOn | - | - | Подача входного сигнала 15 мкА | 0 | 0 | 1 | 9
Commutator | CloseRelays | r66, r67, r70 | - | Коммутация входного воздействия | 0 | 0 | 0 | 9
GDM_78341 | GetCurrent | 1.5e-05 | 1.5e-05 | Контроль входного сигнала 15 мкА, сравнение входного сигнала с эталоном | 1.485e-05 | 1.515e-05 | 1 | 9
Commutator | CloseRelays | r89 | - | Коммутация выходного воздействия | 0 | 0 | 1 | 9
GDM_78261 | GetVoltage | 1.5e-05 | - | Контроль выходного сигнала 15 мкА, сравнение выходного сигнала с эталоном | 0 | 6 | 1 | 9
None | CalculateCoefficient | 1.5e-05 | 0.1 | Расчет коэффициента преобразования сигнала, сравнение рассчитанного коэффициента преобразования с эталоном | 0.097 | 0.103 | 1 | 9
Commutator | OpenRelays | r66, r67, r70, r89 | - | Размыкание всех реле, замкнутых в ходе данной проверки | 0 | 0 | 0 | 9
PSP_405 | PowerOff | - | - | Снятие выходного сигнала 15 мкА | 0 | 0 | 1 | 9
PSP_405 | SetCurrent | 3e-05 | 3e-05 | Установка входного сигнала 30 мкА | 2.97e-05 | 3.03e-05 | 1 | 9
PSP_405 | PowerOn | - | - | Подача входного сигнала 30 мкА | 0 | 0 | 1 | 9
Commutator | CloseRelays | r66, r67, r70 | - | Коммутация входного воздействия | 0 | 0 | 0 | 9
GDM_78341 | GetCurrent | 3e-05 | 3e-05 | Контроль входного сигнала 30 мкА, сравнение входного сигнала с эталоном | 2.97e-05 | 3.03e-05 | 1 | 9
Commutator | CloseRelays | r89 | - | Коммутация выходного воздействия | 0 | 0 | 0 | 9
GDM_78261 | GetVoltage | 3e-05 | - | Контроль выходного сигнала 30 мкА, сравнение выходного сигнала с эталоном | 5.35 | 6.87 | 1 | 9
None | CalculateCoefficient | 3e-05 | 0.1 | Расчет коэффициента преобразования сигнала, Сравнение рассчитанного коэффициента преобразования с эталоном | 0.097 | 0.103 | 1 | 9
Commutator | OpenRelays | r66, r67, r70, r89 | - | Размыкание всех реле, замкнутых в ходе данной проверки | 0 | 0 | 0 | 9
PSP_405 | PowerOff | - | - | Снятие выходного сигнала 30 мкА | 0 | 0 | 1 | 9
PSP_405 | SetCurrent | 0 | 0 | Установка входного сигнала 0 мкА | -1.5e-06 | 1.5e-06 | 1 | 10
PSP_405 | PowerOn | - | - | Подача входного сигнала 0 мкА, сравнение входного сигнала с эталоном | 0 | 0 | 1 | 10
GDM_78341 | GetCurrent | 0 | - | Контроль входного сигнала 0 мкА, сравнение входного сигнала с эталоном | 0 | 1e-05 | 1 | 10
Commutator | CloseRelays | r90 | - | Коммутация устройства контроля выходного воздействия | 0 | 0 | 0 | 10
GDM_78261 | GetVoltage | 0 | - | Контроль выходного сигнала 0 мкА, сравнение выходного сигнала с эталоном | 2.65 | 3.55 | 1 | 10
Commutator | OpenRelays | r90 | - | Размыкание всех реле, замнкнутых в ходе данной проверки | 0 | 0 | 0 | 10
PSP_405 | PowerOff | - | - | Снятие выходного сигнала 0 мкА | 0 | 0 | 1 | 10
PSP_405 | SetCurrent | -3e-05 | -3e-05 | Установка входного сигнала минус 30 мкА | 2.97e-05 | 3.03e-05 | 1 | 10
PSP_405 | PowerOn | - | - | Подача входного сигнала минус 30 мкА | 0 | 0 | 1 | 10
Commutator | CloseRelays | r73, r75, r78 | - | Коммутация входного воздействия | 0 | 0 | 0 | 10
GDM_78341 | GetCurrent | -3e-05 | -3e-05 | Контроль входного сигнала минус 30 мкА, сравнение входного сигнала с эталоном | 2.97e-05 | 3.03e-05 | 1 | 10
Commutator | CloseRelays | r90 | - | Коммутация выходного воздействия | 0 | 0 | 0 | 10
GDM_78261 | GetVoltage | -3e-05 | - | Контроль выходного сигнала минус 30 мкА, сравнение выходного сигнала с эталоном | -0.29 | 0.51 | 1 | 10
None | CalculateCoefficient | -3e-05 | 0.1 | Расчет коэффициента преобразования сигнала, сравнение рассчитанного коэффициента преобразования с эталоном | 0.097 | 0.103 | 1 | 10
Commutator | OpenRelays | r73, r75, r78, r90 | - | Размыкание всех реле, замнкнутых в ходе данной проверки | 0 | 0 | 0 | 10
PSP_405 | PowerOff | - | - | Снятие выходного сигнала минус 30 мкА | 0 | 0 | 1 | 10
PSP_405 | SetCurrent | -1.5e-05 | -1.5e-05 | Установка входного сигнала минус 15 мкА | 1.485e-05 | 1.515e-05 | 1 | 10
PSP_405 | PowerOn | - | - | Подача входного сигнала минус 15 мкА | 0 | 0 | 1 | 10
Commutator | CloseRelays | r73, r75, r78 | - | Коммутация входного воздействия | 0 | 0 | 0 | 10
GDM_78341 | GetCurrent | -1.5e-05 | -1.5e-05 | Контроль входного сигнала минус 15 мкА, сравнение входного сигнала с эталоном | 1.485e-05 | 1.515e-05 | 1 | 10
Commutator | CloseRelays | r90 | - | Коммутация выходного воздействия | 0 | 0 | 0 | 10
GDM_78261 | GetVoltage | -1.5e-05 | - | Контроль выходного сигнала минус 15 мкА, сравнение выходного сигнала с эталоном | 1.19 | 2.02 | 1 | 10
None | CalculateCoefficient | -1.5e-05 | 0.1 | Расчет коэффициента преобразования сигнала, сравнение рассчитанного коэффициента преобразования с эталоном | 0.097 | 0.103 | 1 | 10
Commutator | OpenRelays | r73, r75, r78, r90 | - | Размыкание всех реле, замкнутых в ходе данной проверки | 0 | 0 | 0 | 10
PSP_405 | PowerOff | - | - | Снятие выходного сигнала минус 15 мкА | 0 | 0 | 1 | 10
PSP_405 | SetCurrent | 1.5e-05 | 1.5e-05 | Установка входного сигнала 15 мкА | 1.485e-05 | 1.515e-05 | 1 | 10
PSP_405 | PowerOn | - | - | Подача входного сигнала 15 мкА | 0 | 0 | 1 | 10
Commutator | CloseRelays | r74, r75, r78 | - | Коммутация входного воздействия | 0 | 0 | 0 | 10
GDM_78341 | GetCurrent | 1.5e-05 | 1.5e-05 | Контроль входного сигнала 15 мкА, сравнение входного сигнала с эталоном | 1.485e-05 | 1.515e-05 | 1 | 10
Commutator | CloseRelays | r90 | - | Коммутация выходного воздействия | 0 | 0 | 0 | 10
GDM_78261 | GetVoltage | 1.5e-05 | - | Контроль выходного сигнала 15 мкА, сравнение выходного сигнала с эталоном | 0 | 6 | 1 | 10
None | CalculateCoefficient | 1.5e-05 | 0.1 | Расчет коэффициента преобразования сигнала, сравнение рассчитанного коэффициента преобразования с эталоном | 0.097 | 0.103 | 1 | 10
Commutator | OpenRelays | r74, r75, r78, r90 | - | Размыкание всех реле, замкнутых в ходе данной проверки | 0 | 0 | 0 | 10
PSP_405 | PowerOff | - | - | Снятие выходного сигнала 15 мкА | 0 | 0 | 1 | 10
PSP_405 | SetCurrent | 3e-05 | 3e-05 | Установка входного сигнала 30 мкА | 2.97e-05 | 3.03e-05 | 1 | 10
PSP_405 | PowerOn | - | - | Подача входного сигнала 30 мкА | 0 | 0 | 1 | 10
Commutator | CloseRelays | r74, r75, r78 | - | Коммутация входного воздействия | 0 | 0 | 0 | 10
GDM_78341 | GetCurrent | 3e-05 | 3e-05 | Контроль входного сигнала 30 мкА, сравнение входного сигнала с эталоном | 2.97e-05 | 3.03e-05 | 1 | 10
Commutator | CloseRelays | r90 | - | Коммутация выходного воздействия | 0 | 0 | 0 | 10
GDM_78261 | GetVoltage | 3e-05 | - | Контроль выходного сигнала 30 мкА, сравнение выходного сигнала с эталоном | 5.35 | 6.87 | 1 | 10
None | CalculateCoefficient | 1.5e-05 | 0.1 | Расчет коэффициента преобразования сигнала, Сравнение рассчитанного коэффициента преобразования с эталоном | 0.097 | 0.103 | 1 | 10
Commutator | OpenRelays | r74, r75, r78, r90 | - | Размыкание всех реле, замкнутых в ходе данной проверки | 0 | 0 | 0 | 10
PSP_405 | PowerOff | - | - | Снятие выходного сигнала 30 мкА | 0 | 0 | 1 | 10
PSP_405_power | PowerOff | - | - | Снятие напряжения питания с ИП1 | 0 | 0 | 1 | 0
Commutator | OpenAllRelays | - | - | Размыкание всех реле | 0 | 0 | 0 | 0

## DeviceInformation
device | portName | baudRate | description
PSP_405 | COM6 | 2400 | входной сигнал
GDM_78261 | COM13 | 115200
GDM_78341 | COM14 | 9600
Commutator | COM4 | 115200 | коммутатор
PSP_405_power | COM5 | 2400 | питание
None | None | 9600

## EmergencyBreaking
device | command | argument | description | expectedValue | channel | lowerLimit | upperLimit | showStep
PSP_405_power | PowerOff | - | Отключение питания | - | 0 | 0 | 0 | 0
PSP_405 | PowerOff | - | Отключение входного воздействия | - | 0 | 0 | 0 | 0

## Settings
CheckingMode | TableNames
Режим самопроверки | Самопроверка
Полная проверка | Контроль стыковки; Установка Uпит Номинал; Проверка ОК ОУ

## VoltageSupply
VoltageSupplyMode | TableNames
Минимум (ОУ) | Контроль стыковки; Установка Uпит Минимум; Проверка ОК ОУ
Номинал (НУ) | Контроль стыковки; Установка Uпит Номинал; Проверка ОК НУ
Номинал (ОУ) | Контроль стыковки; Установка Uпит Номинал; Проверка ОК ОУ
Максимум (ОУ) | Контроль стыковки; Установка Uпит Максимум; Проверка ОК ОУ